## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

## VIBO VALENTIA

SERVIZIO DI  GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE TELECOMANDATE IN DOTAZIONE AI PRESIDI OSPEDALIERI E AI SERVIZI TERRITORIALI

CAPITOLATO TECNICO  DI APPALTO

CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE TELECOMANDATE IN DOTAZIONE AI PRESIDI OSPEDALIERI E AI SERVIZI TERRITORIALI DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

- PREMESSA

Il presente capitolato descrive la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e delle verifiche di sicurezza per la gestione delle apparecchiature Telecomandate di cui all’Allegato “A”, escluse dall'appalto dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali di cui alla Convenzione CONSIP S.p.A. stipulata da questa Azienda Sanitaria Provinciale ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99, dell'art. 58 della Legge 388/2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001.

Lo scopo del servizio è garantire il mantenimento e la massima e continua funzionalità ed efficienza di tutte le apparecchiature diagnostiche telecomandate di supporto all’attività diagnostica e clinica allocate presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali dell’Azienda assicurandone adeguata manutenzione nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle relative disposizioni di legge, nonché fornire, laddove richiesto, un adeguato supporto in forma di consulenza relativamente alla gestione delle apparecchiature stesse.

- OGGETTO, DURATA ED IMPORTO A BASE D’ASTA

L’appalto ha per oggetto l’effettuazione dei seguenti servizi di base compresi nel canone:

- Manutenzione preventiva (programmata)

- Manutenzione correttiva (su guasto)

- Verifiche di sicurezza elettrica

- Fornitura di parti di ricambio

L’appalto ha per oggetto, quindi, l’effettuazione di compiti propri di un Servizio globale  “Global Service” relativamente al mantenimento operativo, alla manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva e correttiva nonché alla verifica della conformità alle vigenti normative tecniche, antinfortunistiche e della sicurezza delle apparecchiature presenti nell’Azienda e nei limiti indicati nel presente capitolato.

L’elenco delle apparecchiature diagnostiche oggetto del presente appalto è riportato nell'allegato “A” del presente capitolato al quale si rimanda per le caratteristiche tecniche e l’indicazione della casa costruttrice delle stesse.

L'affidamento del servizio sarà effettivo a partire dalla data della nota di aggiudicazione definitiva (data di inizio servizio) e rimarrà valido fino al 31 dicembre 2013 (data fine servizio).

L’importo annuo posto a base d’asta per tutte le apparecchiature è pari ad € 75.000,00 (euro settantacinquemilazerocentesimi) escluso IVA come per legge, corrispondente ad un importo mensile di € 6.250,00 (euro seimiladucentocinquanta/00), escluso IVA, per ogni mese di vigenza del contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria.

- DESCRIZIONE E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’

Il servizio che si intende appaltare si riferisce a tutte le apparecchiature specificate nel precedente articolo 1 e nell'allegato “A”, ed ha per oggetto l’esecuzione delle attività di manutenzione durante l’intero periodo di vigenza del contratto.

Il fornitore dovrà garantire l'esecuzione dei servizi presso tutte le strutture dell'Azienda ubicate come indicato nell'allegato “A” con le modalità specificate nel presente capitolato.

Sono quindi comprese le seguenti attività.

- MANUTENZIONE  PREVENTIVA

Si considera manutenzione preventiva o programmata “La manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità”.

Essa è effettuata da personale qualificato e comprende l'ispezione visiva, le misure dei parametri importanti ai fini della sicurezza, l'esecuzione dei programmi di manutenzione prescritti dal costruttore nonché l'esecuzione di test funzionali di verifica e di calibrazione.

Si intendono, quindi, tutte le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione a norma per quelle apparecchiature telecomandate risultanti non conformi.

La manutenzione preventiva ha quindi lo scopo di prevenire l'insorgenza di guasti quando questi siano, in qualche modo, prevedibili e comunque di mantenere le apparecchiature in condizioni funzionali adeguate all'uso o di soddisfacente operatività.

L'eventuale e auspicata attività di manutenzione preventiva attraverso una connessione digitale remota, fornita gratuitamente dall'aggiudicatario, non escluderà in nessun caso ed in alcun modo l'obbligo di prestare l'attività preventiva in loco e con le modalità e la frequenza indicate nel presente capitolato.

Il fornitore del servizio si obbliga ad eseguire tutte le attività previste dalle relative case costruttrici con la frequenza indicata dalle stesse e comunque con una frequenza di almeno n. 2 manutenzioni preventive annue (cadenza semestrale).

Qualora non fosse disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'apparecchiatura oggetto di manutenzione, la ditta aggiudicataria dovrà adottare il criterio della similitudine con le indicazioni fornite dai costruttori per apparecchiature di identica classe o da associazioni riconosciute a livello internazionale.

Entro 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di attivazione del servizio, ed entro il 31 gennaio di ogni anno, il fornitore dovrà redigere un calendario degli interventi di manutenzione preventiva dettagliato per ogni apparecchiatura. Il calendario dovrà comprendere anche le informazioni sull’eventuale tempo di inutilizzo dell'apparecchiatura, necessario per effettuare l'attività di manutenzione, ed il dettaglio delle attività previste (check list utilizzate, risorse, strumenti).

Laddove nel corso dell'esercizio si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento dei singoli telecomandati critiche tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l'Azienda potrà, anche successivamente all'inizio del servizio ed attraverso opportuna motivazione scritta, richiedere alla ditta aggiudicataria periodicità diverse anche rispetto a quanto indicato dal costruttore. Detti interventi di manutenzione preventiva con caratteristiche di straordinarietà non comporteranano per l'Azienda contraente alcuna onerosità aggiuntiva.

Al termine di ogni manutenzione preventiva dovrà essere posta sull'apparecchiatura apposita etichetta adesiva con scritta indelebile recante la dicitura “manutenzione preventiva eseguita il …................; prossima manutenzione il …......................” dove il tecnico verificatore porrà la data di esecuzione della manutenzione e la data della successiva manutenzione prevista.

Ciascun rapporto di lavoro del servizio dovrà essere firmato dal tecnico della ditta aggiudicataria che avrà effettuato l'intervento e per accettazione, da persona referente di questa Azienda a ciò specificatamente deputata (Direttore dell’esecuzione del contratto o altro responsabile allo scopo delegato).

Nel rapporto tecnico di lavoro dovranno essere indicati, per ciascuna apparecchiatura, gli eventuali malfunzionamenti riscontrati in sede di verifica, le proposte di azioni correttive per assicurare il funzionamento ottimale della stessa e le condizioni di usura e la presumibile

- MANUTENZIONE  CORRETTIVA

Si considera manutenzione correttiva (su guasto) “La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta”.

Per manutenzione correttiva si intendono, quindi, tutte quelle procedure di diagnosi e di rimozione delle cause e degli effetti del malfunzionamento delle apparecchiature con verifica finale della funzionalità che possono sintetizzarsi :

- accertare la presenza di guasto o malfunzionamento di una apparecchiatura;

- individuarne la/e causa/e;

- adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento

- eseguire una verifica finale della funzionalità e della sicurezza dell'apparecchiatura.

Non potendo preventivare a priori le apparecchiature sottoposte a guasto, sono da intendersi oggetto di manutenzione correttiva tutte le apparecchiature indicate nell'allegato “A” ed oggetto del servizio.

La ditta concorrente dovrà garantire un adeguato e comprovato impiego di risorse umane qualificate, tecnico-strumentali e logistiche, per garantire il servizio indistintamente per tutte le apparecchiature comunque dislocate sul territorio di questa Provincia.

I ricambi, materiali e accessori necessari alla risoluzione del guasto, dovranno essere “originali” o comunque compatibili e certificati tali sotto la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori. In particolare saranno ammessi materiali e parti di ricambio equivalenti agli originali come successivamente descritto.

I costi per gli interventi di manutenzione correttiva compreso i ricambi, la manodopera ele spese di trasferta saranno a carico della ditta aggiudicataria che si farà carico della gestione del magazzino e degli eventuali programmi di gestione informatizzata ad esso relativi, con esclusione delle “parti speciali” come successivamente specificato.

Alla fine di ogni intervento di manutenzione correttiva dovrà essere effettuato, se del caso, un controllo di sicurezza elettrico e di funzionalità conformemente a quanto prescritto nelle normative CEI generali e CEI particolari applicabili.

Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le procedure e le indicazioni tecniche definite dal costruttore (ove disponibili) nella specifica documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura in accordo con le disposizioni della Direttiva CEE relativa ai Dispositivi Medici.

Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato continuativo nell’ambito degli orari di servizio previsti e indicati successivamente.

Nell’ambito della manutenzione correttiva, in particolare, sarà a carico della ditta aggiudicataria compilare per ogni apparecchiatura, con precisione e completezza, una scheda riassuntiva. Come certificato di idonea esecuzione dei lavori tale scheda dovrà essere firmata, al momento della consegna dell’apparecchiatura il cui corretto funzionamento è stato opportunamente ripristinato alla U.O. richiedente, dal personale richiedente l’intervento (dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da suo delegato. Non sono ammesse schede o bolle cumulative.

Il personale dell’Azienda all’uopo delegato, o un suo sostituto, potrà effettuare, anche con personale e strumenti messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria, verifiche sull'intervento effettuato, sulle parti sostituite ed effettuare misure e prove che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dell’attività eseguita alle condizioni contrattuali, nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature alla normativa in vigore e allo stato dell’arte. Qualora dovessero emergere motivi di non conformità alla normativa in vigore o di non rispetto della regola d’arte sarà diritto del personale dell’Azienda all’uopo delegato richiedere un ulteriore intervento correttivo fino al ripristino del funzionamento da lui giudicato idoneo dell’apparecchiatura nei limiti della normativa in vigore al momento dell’intervento, il tutto a completo onere, cura e spese della Ditta.

- VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

Si considera verifica di sicurezza elettrica quella attività effettuata secondo le normative tecniche di riferimento e consistente nel verificare la sicurezza elettrica delle apparecchiature oggetto del presente capitolato.

Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza elettrica delle apparecchiature elettromedicali costituiscono un’attività essenziale per la gestione della tecnologia in ambito ospedaliero.

Lo scopo delle verifiche di sicurezza elettriche è di accertare che un’apparecchiatura ha mantenuto nel tempo le caratteristiche di sicurezza dichiarate e che il livello di rischio associato all’utilizzo dell’apparecchiatura è accettabile.

E’ obbligo della Ditta rendere noto, entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del servizio, ed entro il 31 gennaio di ogni anno, rendere noto all’Azienda  il calendario delle verifiche di sicurezza elettrica.

Gli interventi devono essere rivolti ad evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo e ad individuare i conseguenti interventi tecnici correttivi destinati ad innalzare il livello di sicurezza delle apparecchiature, tenendo conto delle specifiche condizioni ambientali ed operative in cui si trovano ad operare le apparecchiature e delle singole caratteristiche costruttive e progettuali delle stesse, riferite al periodo di immissione sul mercato.

Sono comprese le spese di trasferta e la manodopera.

La prima verifica dovrà essere effettuata entro i primi tre mesi dalla data di attivazione del servizio e la ditta si obbliga ad eseguire tutte le verifiche di sicurezza previste dalla normativa vigente ed almeno n. 2 verifiche annuali (cadenza semestrale).

Al termine di ogni verifica di sicurezza dovrà essere posta sull'apparecchiatura apposita etichetta adesiva con scritta indelebile recante la dicitura “verifica di sicurezza elettrica eseguita il …................; prossima verifica il …......................” dove il tecnico verificatore porrà la data di esecuzione della verifica e la data della successiva verifica prevista.

Oltre alle scadenze previste dal calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza di cui al presente articolo dovrà essere previsto, ove ritenuto necessario, anche nei seguenti casi:

- post-manutenzione correttiva;

- spostamento e  risistemazione delle apparecchiature;

- in occasione dei collaudi periodici richiesti da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza ( ISPESL, ASL, ARPACAL, etc);

- ogniqualvolta venga inoltrata esplicita richiesta dal personale dell’Azienda.

La soprascritta attività dovrà essere documentata attraverso la compilazione di un Rapporto di lavoro riportante, tra l’altro,:

- tester utilizzato per la prova: marca, modello, numero della serie e data dell’ultima taratura;

- il nome del tecnico che ha effettuato la prova;

- valori numerici delle prove;

- eventuali provvedimenti che si suggeriscono per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

Tale modulistica andrà a integrare il libretto di manutenzione e dovrà essere inserita e restare disponibile su eventuale supporto informatico. Le schede di verifica, in particolare, dovranno recare, oltre ad ogni informazione utile alla descrizione delle verifiche, misure e prove eseguite e al loro esito, gli eventuali provvedimenti che verranno messi in pratica per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento e la firma del tecnico esecutore delle misure e delle prove. Non sono ammesse schede o bolle cumulative.

Le eventuali difformità eliminabili in modo adeguato con interventi limitati eseguibili sul posto verranno eseguite direttamente e nel più breve tempo possibile dal personale esecutore delle verifiche o da esso delegato.

In relazione all’eventuale e grave non rispetto alla normativa in vigore riscontrato durante la esecuzione dei controlli, la ditta aggiudicataria dovrà presentare dettagliata relazione tecnica al personale  dell’Azienda all’uopo delegato per ottenere - ove sia ritenuto necessario - specifica autorizzazione alla rimozione dall’uso delle apparecchiature. In mancanza di comunicazioni al riguardo l’apparecchiatura, sotto diretta responsabilità del personale della ditta aggiudicataria esecutore delle prove, verrà ritenuta conforme alla normativa in vigore.

Solo su apparecchiature visibilmente pericolose, al fine di evitare incidenti o rischi eccessivi per operatori e pazienti e in attesa di risolvere il guasto riscontrato, il tecnico incaricato dell’intervento applicherà un’etichetta “Non utilizzare - apparecchiatura guasta” e comunicherà al momento per iscritto mediante apposito modulo al personale di reparto l’avvertimento di cui sopra. Tale modulo dovrà essere controfirmato dal responsabile del reparto o da un suo sostituto. Dal momento della comunicazione appena descritta la ditta non sarà in alcun modo responsabile per le conseguenze derivanti da guasti, incidenti, malfunzionamenti causati dall’uso dell’apparecchiatura oggetto della comunicazione.

Limitatamente ai casi oggetto della comunicazione di cui sopra la ditta aggiudicataria dovrà fornire immediata comunicazione scritta al personale dell’Azienda all’uopo delegato e, se del caso, alla Direzione Sanitaria dell’Azienda, nonché al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione Aziendale; notizia di tali provvedimenti dovrà essere rintracciabile nel libretto di manutenzione dell’apparecchiatura.

- FORNITRUA PARTI DI RICAMBIO

Sono comprese nel prezzo d'appalto tutte le parti di ricambio necessarie a mantenere l'apparecchiatura in buono stato o necessarie per la rimessa in funzione in modo ottimale delle apparecchiature stesse, compreso manodopera e spese di trasferta.

Le parti sostituite, ad eccezione di quelle speciali escluse dal capitolato, saranno di proprietà di questa Azienda.

Al fine di garantire la massima tempestività negli interventi manutentivi e limitare il più possibile temporanee sostituzioni e/o avvicendamenti di apparecchiature, la ditta aggiudicataria dovrà essere dotata di un adeguato magazzino di parti di ricambio e di deposito dei “muletti”. Sarà pertanto onere della ditta aggiudicataria l’organizzazione e la gestione di detto magazzino e lo stoccaggio delle opportune parti di ricambio in idoneo magazzino. Tale organizzazione dovrà essere compatibile con i tempi di intervento in relazione alla dislocazione delle UU.OO .

Per nessun motivo sarà possibile imputare alla mancanza di parti di ricambio o alla non corretta organizzazione del magazzino eventuali ritardi nella risoluzione dei guasti o di risposta alla richieste dei reparti.

La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione di tutte le parti di ricambio, di usura o di consumo, ad esclusione di quelli riportati nell’elenco “parti speciali”, che in occasione degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva risultassero difettose e guaste o comunque tali da pregiudicare il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Per “accessori e materiali di consumo” si intendono i materiali la cui quantità consumata sia riconducibile, in modo proporzionale, al grado di utilizzo dello strumento e/o abbia una data di scadenza.

Per “materiali soggetti ad usura” si intendono i materiali la cui usura è legata all’utilizzo, ossia i materiali la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchiatura e la stessa può variare in funzione dell’utilizzo dell’apparecchiatura e delle relative modalità.

Per “pezzi di ricambio” si intendono i materiali per i quali non sia prevista una vita media sostanzialmente diversa da quella dell’apparecchiatura e la cui sostituzione non sia esclusivamente da porre in relazione al grado di utilizzo dell’apparecchiatura e/o alle modalità di utilizzo.

Tutti i materiali che dovranno essere sostituiti nelle attività manutentive di cui ai precedenti articoli saranno inclusi nel contratto e dovranno essere originali o comunque compatibili e certificati tali sotto la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori. Saranno in particolare ammessi materiali e parti di ricambio equivalenti agli originali nei seguenti casi:

- accessori e/o consumabili e/o usurabili muniti di marchi di qualità o marcatura CE (dove applicabile) e commercializzati esplicitamente per l’impiego sulla tipologia di apparecchiatura oggetto di manutenzione con indicazione dei modelli con essi compatibili;

- parti di ricambio ricondizionate e certificate con garanzia totale di almeno sei mesi;

- minuteria e componentistica acquisite da una rete di distribuzione certificata e sottoposta a sistema di qualità ISO 9000.

Per cause di forza maggiore quali, ad esempio:

- fallimento della ditta produttrice dell’apparecchiatura e/o della ditta produttrice della specifica parte di ricambio originale;

- apparecchiatura per cui la ditta produttrice non garantisca più la disponibilità dei ricambi perché fuori produzione,

la ditta aggiudicataria si deve impegnare ad adoperarsi per il reperimento di ricambi alternativi compatibili - di qualità garantita come sopra specificato - salvo comunicare in modo documentato all’Azienda l’impossibilità di procedere al ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura in caso tali sforzi risultino vani.

Sono, a titolo di esempio, considerati accessori e materiali di consumo, pertanto INCLUSI nel presente servizio :

- materassini, poggiatesta e pedane;

- mezzi di contenzione e accessori per il posizionamento paziente;

- cavi ECG, elettrodi, cavi sonde APA;

- materiali di consumo e parti di ricambio necessari all’esecuzione delle manutenzioni preventive programmate

- PARTI SPECIALI ESCLUSI

I servizi del presente capitolato non prevedono la fornitura delle seguenti parti speciali : tubi, detettore o cassetta principale, parti in vetro (intensificatori di immagine, telecamere, tubi analizzatori telecamere), cristalli, fotomoltiplicatori, bobine, Bio, sistemi di raffreddamento, batterie per unità mobili, monitor.

Per tali parti speciali, non inclusi nella copertura contrattuale, il prezzo sarà determinato dal listino in vigore al momento della necessaria sostituzione e la ditta fornitrice potrà, prima di  procedere ad un intervento di sostituzione di una di tale parti speciali, produrre una proposta economica che non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda la quale potrà incaricare dell'effettuazione dell'intervento e della fornitura della parte speciale da sostituire qualsiasi altra ditta ritenuta idonea e che avrà offerto un importo inferiore rispetto alla ditta fornitrice.

- TEMPI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria, per le attività previste ne presente capitolato, dovrà garantire un servizio continuativo, per le 52 settimane annue, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, sabato e festivi esclusi.

Dovrà inoltre garantire l’esecuzione dei servizi presso tutte le UU.OO. dell’Azienda.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, per le chiamate i cui guasti risultano bloccanti per l’apparecchiatura o comunque di gravità tali da comportare carenze nel funzionamento dell’attività clinica della Unità Operativa richiedente:

- tempo di risposta di massimo 8 ore solari consecutive dalla chiamata effettuata dal reparto richiedente per tutte le apparecchiature;

- per gli interventi che richiedano la sostituzione di componenti, risoluzione entro 4 ore lavorative successivamente al ricevimento della parte di ricambio.

La inosservanza di tempi e modi di intervento indicati è sanzionata con specifica penale,

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, per le chiamate i cui guasti risultano bloccanti per l’apparecchiatura o comunque di gravità tali da comportare carenze nel funzionamento dell’attività clinica, la risoluzione della problematica entro massimo 5 giorni consecutivi dalla richiesta di intervento, indipendentemente da qualsiasi problema di natura tecnica o amministrativa (mancanza di parti di ricambio, ecc.) salvo non risulti necessaria la sostituzione di un delle parti speciali come sopra elencati.

Oltre tale termine si applicheranno le penali come di seguito specificate fino alla eventuale rescissione a danno dell’aggiudicataria del contratto.

- PROGRAMMA DI DISMISSIONE

Il servizio consiste nel supporto all’attività gestionale dell’Azienda per quel che concerne la stesura di programmi di dismissione per obsolescenza delle apparecchiature oggetto del presente capitolato.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ritenga un’apparecchiatura non riparabile per motivi tecnici dovrà comunicarlo formalmente all’Azienda, fornendo la documentazione dalla quale tale condizione risulti oggettivamente (es. relazione tecnica con allegata dichiarazione del produttore di eccessiva obsolescenza con conseguente impossibilità di reperire le parti di ricambio ecc.).

L’Azienda si riserva la facoltà di valutare il contenuto della documentazione presentata dalla Ditta.

Nel caso in cui l’Azienda dimostri e documenti la fattibilità dell’intervento (con personale interno o incaricando altra Ditta specializzata e/o di assistenza tecnica autorizzata), ne darà informazione all’aggiudicatario. In tal caso la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare l’intervento di riparazione. Qualora la stessa non intervenga e la funzionalità dell’apparecchiatura venga ripristinata solo a seguito dell’intervento diretto dell’Azienda, gli sarà addebitato l’intero importo della riparazione maggiorato del 10% per il recupero dei costi di gestione amministrativa sostenuti dall’Azienda.

E’ consentito alla Ditta aggiudicataria, nel caso in cui sia tenuta all’effettuazione di interventi di riparazione di eccessiva onerosità rispetto al valore residuo dell’apparecchiatura interessata, proporre l’adozione di soluzioni che ritiene migliorative per l’Azienda, quale ad esempio la sostituzione dell’apparecchiatura con altra nuova.

L’Azienda avrà facoltà di accettare o meno la proposta della Ditta e, in caso di accettazione, potrà utilizzare quota parte del costo presunto dell’intervento manutentivo non effettuato per il rinnovo del proprio parco apparecchiature.

La proposta di dismissione non esonera il fornitore dagli obblighi derivanti dalla gestione delle apparecchiature secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

- ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ  DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria

- per tutti i compiti elencati nel presente capitolato è responsabile della riuscita delle opere e dei servizi a lei affidate; la responsabilità sarà a suo carico anche dopo l’intervento correttivo, ove si manifestassero guasti o difetti per causa imputabile a cattiva manutenzione, a servizi correttivi non all’altezza e/o ad impiego di parti di ricambio non corrispondenti alle prescrizioni.

- riconosce essere di sua esclusiva competenza e spettanza l’iniziativa dell’adozione, nell’espletamento di quanto previsto dall’appalto, di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Pertanto esonera l’Amministrazione dell’Azienda da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che dovessero verificarsi per causa diretta o indiretta delle attività inerenti l’appalto;

- provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da essa dipendenti, nonché alla stipula di apposita polizza Responsabilità Civile che copra i danni accidentali arrecati a persone o cose. Tale adempimento è vincolante per la stipula del contratto esecutivo dell’appalto; il massimale per ogni forma di assicurazione o polizza deve essere almeno pari a €.1.500.000,00. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quanto stabilito nel presente CSA. Il costo della suddetta garanzia è da ritenersi completamente ricompresa nell’importo contrattuale: La durata di tutte le garanzie dovranno essere mantenute per tutto il periodo contrattuale. Le polizze suindicate dovranno coprire anche le ipotesi di malattia, infortunio (anche mortale) e di invalidità permanente.

Si conviene che per “persone” si intendono i soggetti alle dirette dipendenze della Ditta, i dipendenti dell’Azienda ed i Terzi in genere, mentre per cose si intendono anche le apparecchiature, attrezzature, macchinari e qualsiasi altro strumento oggetto dell’appalto e/o utilizzati dalla Ditta in occasione e ai fini dello svolgimento del Servizio.

- adotterà un piano di sicurezza dei lavoratori in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. Il personale addetto dovrà essere opportunamente avvertito e istruito ad osservare scrupolosamente le regole, le indicazioni igieniche e di protezione (imposte sia dal personale addetto dell’Azienda che dalla segnaletica appositamente installata) oltre che le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro. Sono a carico e di esclusiva spettanza della Ditta il controllo sull’osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e sull’uso dei mezzi di protezione messi dalla stessa Ditta a loro disposizione e la sorveglianza sanitaria per i lavoratori, laddove previsto dalla normativa.

Qualora fossero rilevati danni o manomissioni di qualunque tipo imputabili alla ditta aggiudicataria le spese necessarie al ripristino saranno a carico della stessa. In caso di inadempienza relativamente a tale obbligo l’Azienda imporrà la ditta aggiudicataria ad ottemperare entro 10 giorni dall’invio di comunicazione scritta; decorso inutilmente tale termine, l’Azienda potrà far eseguire tali lavori a ditte terze addebitandone gli oneri alla ditta aggiudicataria.

L’Azienda si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all’atto della esecuzione.

- CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire una cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale per l’intera durata del contratto come da normativa vigente in materia.

- CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualsiasi divergenza o contestazione che dovesse sorgere sull’interpretazione o sulla applicazione delle clausole che disciplinano la gestione dei rapporti definiti nel presente Capitolato Tecnico d’appalto tra la ditta aggiudicataria e l’Azienda sarà definita secondo le disposizioni vigenti al riguardo.

Insorgendo controversie, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’Azienda darà a mezzo dei propri uffici.

Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli Artt. 1453 e 1454 del c.c. in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Ditta aggiudicataria l’Azienda si riserva, altresì, di risolvere ai sensi dell’articolo 1456 C.C. il contratto del servizio in oggetto in caso di inosservanza delle condizioni previste dal presente capitolato speciale d’appalto, di modificazione di Ragione Sociale della ditta aggiudicataria, di sua liquidazione, di suo fallimento, concordato preventivo, di sua messa in stato di amministrazione controllata, di fusione con altre società o di subappalto irregolare e di esercitare tale diritto mediante formale comunicazione da notificarsi a mezzo raccomandata R.R. al domicilio legale della ditta aggiudicataria. Tale notifica interromperà di diritto e senza necessità di altre formalità gli effetti del contratto dal giorno della notifica dell’atto stesso.

Sono ritenute inosservanze contestabili ai fini della risoluzione del contratto, tra le altre:

- inadempienze contrattuali che comportino l’applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 20% dell’importo contrattuale;

- grave mancato rispetto dell’orario di servizio;

- inosservanza dei protocolli di lavoro;

- rifiuto di prestare servizio secondo disposizioni del Responsabile del Servizio dell’Azienda;

- inadempienze relative alla sicurezza;

In qualsiasi caso tutti gli articoli del presente Capitolato Tecnico devono intendersi inscindibili; hanno separatamente piena efficacia, nel caso di inadempimento e della loro violazione, per l’esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione della Azienda. In caso di inosservanza, l’Azienda invierà richiamo scritto motivato mediante raccomandata R.R. al domicilio legale della ditta aggiudicataria; dopo il terzo richiamo scritto per una stessa contestazione l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti alla Azienda.

Quale che sia la ragione della risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria sarà soggetta alla immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, al risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti dall’Azienda e al rimborso delle spese che l’Azienda incontrerà per provvedere al servizio nel rimanente periodo contrattuale. Le penali e i risarcimenti di cui sopra, per la sola parte eccedente la cauzione, saranno contabilizzate in sede di liquidazione dell’importo dovuto per il saldo della parte di corrispettivo maturato all’atto della risoluzione. In ogni caso le somme dovute, per qualsiasi titolo, dall’Azienda alla ditta aggiudicataria saranno compensate con l’importo complessivo del risarcimento dei danni ai sensi dell’Art. 1241 del C.C.

- PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture avverrà  mediante rimessa diretta a mezzo mandato entro il termine di 90 gg. dalla data di ricevimento fattura.

Costituisce prova della data di avvenuta ricezione e di decorrenza del termine l’apposizione sulla fattura del timbro in entrata del protocollo informatico dell’Azienda.

- PENALI

Lo scopo dell’appalto è quello di garantire la massima funzionalità ed efficienza delle apparecchiature ed assicurarne la continuità di funzionamento, l’affidabilità e la sicurezza.

Di conseguenza viene considerata inadempienza contrattuale qualsiasi fatto della Ditta che provochi l’arresto prolungato anche di una sola apparecchiatura ovvero il perdurare di una condizione di scarsa affidabilità o di inadeguata sicurezza.

Tra i fatti che possono costituire inadempienza contrattuale sono inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti:

- mancata o ritardata esecuzione di un intervento di natura correttiva;

- errata o inadeguata riparazione o ripristino;

- mancata o negligente esecuzione di manutenzione preventiva;

- mancata o negligente esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica;

- mancata o negligente esecuzione di intervento su chiamata;

Alla ditta aggiudicataria inadempiente verranno applicate le seguenti penali:

- da € 100,00.= ( cento ) a €.250,00.= (duecentocinquanta), a insindacabile giudizio dell’Azienda, per ogni mancata risposta a specifica richiesta dell’Unità Operativa utilizzatrice nell’ambito delle 8 ore previste dalla chiamata inerente guasti bloccanti per l’apparecchiatura o comunque di gravità tali da comportare carenze nel funzionamento dell’attività clinica dell’Unità Operativa richiedente;

- € 250,00.=(duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo nella soluzione di interventi qualora sia dimostrabile una inadempienza oppure inadeguatezza rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato.

- €. 500,00 per ogni giorno di ritardo superate le 24 ore per l’intervento di ripristino oltre il termine fissato all’art. 6 penultimo comma.

Tutte le penali di cui sopra sono da considerarsi relative ad ogni singola infrazione ravvisata dall’Amministrazione dell’Azienda e i relativi importi potranno essere cumulabili.

La ditta aggiudicataria risponde altresì per il danno subito dall’Azienda derivante dalle spese di riparazione disposta d’ufficio e effettuata dalla ditta aggiudicataria stessa o da altra ditta specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo.

Le penali e in generale gli oneri subiti dall’Azienda per le riparazioni effettuate in sostituzione della ditta aggiudicataria inadempiente saranno applicati previa contestazione scritta o verbale a cura del Responsabile del Servizio dell’Azienda e andranno direttamente in detrazione sulla prima rata raggiungibile.

Nel caso in cui l’intervento della Ditta abbia comportato danni irreparabili sulla apparecchiatura oggetto della manutenzione verrà applicata una penale pari al costo di acquisto o in assenza al valore di mercato della stessa.

La penale potrà essere applicata sulle eventuali somme dovute alla Ditta o utilizzando la fideiussione prestata.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Azienda verso la ditta aggiudicataria relativa ai danni subiti.

L’Azienda si riserva altresì la facoltà di applicare le sanzioni amministrative previste e se del caso rescindere il contratto anche qualora gravi negligenze e trascuratezze da parte della Ditta dovessero emergere da sopralluoghi in contraddittorio.

- DISPOSIZIONI FINALI

A. Divieto di cessione del contratto

È vietata alla ditta aggiudicataria  la cessione del servizio, sia in tutto che in parte, sotto qualunque forma avvenga. L’Azienda non riconosce per proprio fornitore che quella persona giuridica, o ditta aggiudicataria, alla quale verrà aggiudicato l’appalto di cui il presente Capitolato Tecnico. A questa sola verranno pagati gli importi convenuti alle rispettive scadenze.

B. Domicilio

Per tutti gli effetti del contratto stipulato in seguito alla aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà fissare il suo domicilio e notificarlo all’Azienda. Tutte le comunicazioni amichevoli o giudiziali che dall’Azienda venissero fatte alla persona presso la quale sarà eletto il domicilio, si considereranno inoltrate alla ditta aggiudicataria.

In ogni caso si dichiara la città ove ha sede l’Azienda il luogo dell’esecuzione del contratto stipulato in seguito alla aggiudicazione della gara di cui il presente Capitolato Tecnico, ai sensi e per gli effetti del vigente Codice Civile e di Procedura Civile.

C. Caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di morte dell’appaltatore

Quando l’appaltatore o i suoi eredi cadessero in stato di fallimento o moratoria o convocassero anche in via amichevole i creditori, si riterrà da tale momento sciolto il contratto stipulato in seguito alla aggiudicazione della gara di cui il presente Capitolato, se così riterrà l’Azienda.

In caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di morte dell’appaltatore le obbligazioni derivanti dal presente contratto passeranno solidamente agli eredi, salvo però che l’Amministrazione dell’Azienda non preferisca ritenere cessato il rapporto contrattuale.

D. Accettazione delle condizioni del presente Capitolato Tecnico

Il presente Capitolato Tecnico deve essere sottoscritto alla stipula del contratto in ogni pagina dal rappresentante della ditta aggiudicataria, in segno di accettazione piena e incondizionata di tutte le clausole e condizioni sopraddette.

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dal presente capitolato.

Data________________               Timbro e Firma ______________________