REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI  VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri, 67 -  89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793

UNITA’ OPERATIVA Acquisizione beni e servizi

Tel. 0963-962601-962603-962498

Fax 0963-962605-962471-592417

CAPITOLATO SPECIALE  PER L’ ACQUISTO DI  ARREDI E TECNOLOGIE SANITARIE  PER IL PRONTO SOCCORSO  E   L’ U.O. DI ORTOPEDIA  DEL  P.O. VIBO VALENTIA E  APPARECCHIATURA TAC PER IL P.O. DI TROPEA.

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO –

L’appalto ha per oggetto l’acquisto  delle seguenti tecnologie, suddivise in lotti:

Per Pronto Soccorso P.O. Vibo V.:

LOTTO N° 1  - IMPORTO €. 60.000,00  + iva – COD. CIG: 0074688934F

-N.4 Monitor multiparametri vitali a colori 8,4” con stampante integrata, NIBP, IBP, SpO2, ECG, respiro, temperatura, 5 tracce, memorizzazione e visualizzazione di dati per almeno 72 ore, calcolo della concentrazione del farmaco, analisi dell’aritmia pace making e segmento S-T, batteria con autonomia minima di 3 ore, maniglia per trasporto e attacco rail posteriore.

-N.3 Monitor a colori TFT , 12” con risoluzione SVGA,  la visualizzazione di 4 forme d’onda per uso adulti, pediatrici e neonatale.

Moduli mono o multiparametrici,  intercambiabili tra i vari monitor, senza perdita dei dati.

Ogni monitor, inoltre, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

• ECG a 12 derivazioni con cavo a 5 elettrodi;

• Analisi delle aritmie letali;

• Analisi ST in contemporanea su tutte le derivazioni disponibili;

• Respiro;

• Pressione arteriosa non invasiva (NIBP);

• Pulsossimetria e pletismografia SpO2, con possibilita’ di doppio canale SpO2;

• Calcoli di ossigenazione, ventilazione ed emodinamici;

• Possibilita’ di collegamento al laboratorio analisi per la visualizzazione dei dati di

laboratorio del paziente ;

• Calcolatore per dosaggio farmaci;

• Dotazione di allarmi ottici e acustici preferibilmente su tre livelli di allarme;

•Trend Grafici e Tabellari di almeno 48 ore, con risoluzione di 12sec, 1min, o 5 min.;

• Possibilità di stampa attivabile in modo manuale e automatico (in presenza di allarmi);

• Dotato di dispositivi d’interfaccia MIB / RS232

• Manuali operativi in lingua italiana;

-Defibrillatore bifasico semiautomatico e manuale Monitor defibrillatore con le seguenti caratteristiche:

- Tecnologia di tipo bifasica esponenziale troncata tipo SMART

- Manuale sincronizzato  fino a massimo di 200Je semiautomatico fino a un massimo di  150J

- Trasportabile di peso molto contenuto non superiore a 6 Kg.

- Monitoraggio ECG mediante piastre ed elettrodi a tre o cinque derivazioni.

- Stampante termica ad alta risoluzione integrata.

- Display di grandi dimensioni 8,4” LCD a colori con 4 forme d’onda.

- Funzionamento a rete e a batterie agli ioni di litio

- Monitoraggio continuo di minimo 5 ore e 50 scariche da 200 J.

- Tempo di ricarica alla massima energia meno di cinque secondi  con indicatore di carica completa  acustica e visualizzazione dell’energia selezionata sul monitor.

- In modalità semiautomatica, i messaggi vocali e di testo devono guidare il personale di pronto soccorso durante il processo di defibrillazione mantenendo costantemente il paziente sotto monitoraggio continuo.

- Possibilità di memorizzazione degli eventi per circa otto ore

- Allarmi sui limiti della frequenza cardiaca e sui ritmi che richiedono defibrillazione.

- Funzionamento attraverso piastre adesive.

- Funzionamento del monitor defibrillatore attraverso piastre tradizionali adulti e pediatriche, comprensive di rilevatori di contatto.

- Con una semplice operazione l’apparecchiatura deve passare dalla modalità semiautomatica a quella manuale con la sequenza operativa 1 – 2 – 3, rendendo il funzionamento intuitivo e rapido con solo tre semplici passaggi.

- Robusto resistente ai rigori dell’uso ospedaliero e del trasporto dei pazienti rispettando tutti i criteri di conformità necessari per apparecchiature di pronto soccorso.

- Possibilita’ di poter monitorare la CO2 e ECG a 12 derivazioni,pressione non invasiva

- Provvisto di asta con ruote

-N.1 Elettrocardiografo a 12 derivazioni con

- Acquisizione del segnale ECG 12 derivazioni per pazienti adulti e pediatrici

- Rivelazione pacemaker automatica e configurabile

- Stampante termica digitale  con formato A4

- Funzionante sia in rete che a batteria

- Tastiera alfanumerica integrata

- Monitor ampio per anteprima di stampa con valutazione della qualità prima della stampa

- Modulo remoto ad alta risoluzione con microprocessore

- Memorizzazione interna 50 ECG

- Scheda per salvare fino a 150 ECG

- Filtri di rete, artefatti

- Carrello per il trasporto

LOTTO N° 2  - IMPORTO €. 20.000,00 + iva  -   COD. CIG: 007469476E

-N. 2 Armadiature di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti; montaggio su piedini regolabili, finitura satinata.

-N. 1 mobile basso in acciaio inox18/10 AISI 304 con ripiani superiori in acciaio ad ante battente in acciaio inox verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, dotate di profilo antipolvere in gomma e serratura con chiave. Zoccolo in acciaio inox agganciato ai piedini tramite molle inox.

-N. 1 mobile basso in acciaio inox18/10 AISI 304 con ripiani superiori in acciaio a cassetti in acciaio inox verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, estraibili totalmente e montati su guide con cuscinetti, sganciabili per pulizia, con guarnizione di tenuta. Zoccolo in acciaio inox agganciato ai piedini tramite molle inox.

-N. 2 pensili in acciaio inox18/10 AISI 304 con ripiani superiori in acciaio ad ante battente in acciaio inox verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, dotate di profilo antipolvere in gomma e serratura con chiave

-N. 2 Armadi di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con vaschette metacrilato, con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica. Zoccolo in acciaio inox agganciato ai piedini tramite molle inox.

-N. 1 Armadiatura di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti, verniciati in colore giallo zafferano fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, montaggio su piedini regolabili.

-N. 1 Armadiatura di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti; verniciati in colore verde chiaro fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, montaggio su piedini regolabili.

-N. 2 Armadiature di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti; verniciati in colore bianco perla fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, montaggio su piedini regolabili.

LOTTO N° 3  - IMPORTO €. 24.000,00 + iva -     COD. CIG: 0074769553

-N.4 Barelle con 4 ruote diametro cm.20 più 1 direzionale, sponde laterali a scomparsa, 2 sezioni radiotrasparenti di cui 1 servoassistita, trendelenburg/antitrendelenburg e altezza regolabili dai 2 lati, asta portaflebo 4 ganci abbattibile, portabombola, poggiabraccia radiotrasparente sinistro e destro a scomparsa, materasso spessore cm.8, supporto rail, maniglia spinta anteriore e posteriore.

-N.6 Barelle con 4 ruote diametro cm.20 più 1 direzionale, sponde laterali a scomparsa, trendelenburg/antitrendelenburg, asta portaflebo 4 ganci abbattibile, portabombola, materasso spessore cm.8, supporto rail.

-N.6 Barelle per trasporto con sponde laterali a scomparsa, asta portaflebo e cestello portaoggetti.

LOTTO N° 4  - IMPORTO €. 11.000,00 + iva

-N° 1 Carrello in alluminio, 4 cassetti, 1 piano, 2 mensole bordo rialzato, 2 portabombole e 3 prese elettriche sul retro, braccio snodato per circuito respiratore, asta portaflebo e supporto rail.

-N. 2 Carrelli per emergenza, guscio in polimero, struttura in acciaio, 3 cassetti+1 cassettone, tavola per massaggio cardiaco trasparente, supporto bombola ossigeno, asta porta flebo regolabile, contenitori laterali trasparenti, supporto esterno per aspiratore, supporto girevole per defibrillatore, manubrio di spinta abbattibile con funzione di blocco ruote direzionali, blocco cassetti con sigillo.

-N. 1 carrello per medicazione in acciaio inox 18/10 AISI 304, con 2 ripiani fissi perimetralmente bordati. un ripianetto forato porta bocce; un porta catino girevole completo di catino. Struttura portante formante anche maniglia in tubolare,montaggio su quattro ruote girevoli, finitura satinata.

-N.1 carrello servitore per sala operatoria realizzato in parte in inox ed in parte in lega leggera. Piano superiore con vassoio estraibile. Elevazione con pompa a sollevamento oleodianmico. Finitura lucida.

-N.1 Carrello materiale chirurghi realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 così composto: piano superiore liscio; alveare di contenimento a giorno con 16 caselle; un cassetto estraibile sul frontale e sei cassetti. Montaggio su quattro ruote, di cui due fisse e due girevoli. Finiture satinate.

LOTTO N° 5  - IMPORTO €. 11.000,00  + iva

-N° 1 Rilevatore della frequenza respiratoria con SpO2 monitor, portatile, alimentazione a batterie ricaricabili, completo di carica batterie e supporto di fissaggio per barra.

-N. 2 Ventilatori polmonari CPAP-PSV-PCV portatile che misuri pressione vie aeree minima media e massima, flusso espirato, PEEP, frequenza respiratoria, volume minuto e corrente espirato, tempo inspiratorio espiratorio, pausa inspiratoria, dotato di maniglia con attacco rail, autotest, LCD retroilluminato e allarmi.

- N° 1 Apparecchiatura per ventilazione in CPAP e BPAP

-N.2 Borsa rianimazione completa di stiletto luminoso per intubazioni difficili, laringoscopio a fibre ottiche 3 lame curve, pallone rianimatore adulti e pediatrico in silicone e polisulfone con maschera e resevoir, pinza tiralingua, forbice bottonuta, fonendoscopio doppia campana, apribocca elicoidale.

-N.2 Aspiratori chirurgici alimentazione a rete e a batteria estraibile ricaricabile con alimentatore interno, vaso autoclavabile da l.1, autotest, sistema per decontaminare il circuito d’aspirazione.

LOTTO N° 6  - IMPORTO €. 10.000,00  + iva

-N. 1 Lampada scialitica a sette luci , a parete con braccio snodabile a doppia luce, una perimetrale e l’altra centrale con possibilità di concentrare il fuoco su un punto.

-  ferri chirurgici in acciaio

N. 8 pinze chirurgiche piccole;

N. 8 Klemmer piccole;

N. 8 portaaghi;

N. 8 pinze grandi;

N. 8 forbici curve piccole,

-N. 1 porta strumenti elettromedicali con braccio, a soffitto

-N. 1 Pannello elettronico con display per attesa Triage.

-N. 1 sedile operatore oleodinamico

LOTTO N° 7  - IMPORTO €.  17.000,00 + iva

N. 1 Bancone attrezzato per il Triage di Pronto Soccorso realizzata in nobilitato ad alta densità con finitura in legno, tutti i bordi costruiti in legno massello delle ante, dei fronti cassetto, dei top e delle alzatine, con spigoli ed angoli arrotondati, zoccolatura in acciaio inox; arrotondato a forma di semiluna, attrezzato di: ampio piano di lavoro operativo per collocare computer, telefoni e fax, dotato di sopralzo per schedario e piano di appoggio front-line utente, cassettiera con cassetti muniti di serratura, scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa, su ruote pirovanti; armadietto basso con pianetto regolabile in altezza e anta; vano porta CPU, vani per i comandi elettrici e prese;

-N. 2 Poltroncine direzionali, per operatore Triage, rivestita in vera pelle nella parte anteriore e retro e fasce in similpelle con braccioli, ampia base a razze con ruote pivotanti in poliammide, altezza sedile regolabile;

-N.6 Poltrocine per sala Triage  rivestite in similpelle con braccioli, schienali ergonomici regolabili con anima in robusto polipropilene.

-N.6 sedie per sala di attesa struttura ovale in metallo verniciato a forno con polveri epossidiche, seduta rinforzata da 2 tubi a sezione tonda, sedile e schienale con anima in robusto polipropilene a nido d’ape, lo schienale con carter esterno sagomato; imbottitura in schiumato poliuretano no freon, rivestimento esterno in tessuto acrilico 100% ed ignifugo classe 1;

-N. 1 scrivania realizzata in nobilitato ad alta densità con finitura in legno, tutti i bordi costruiti in legno massello con spigoli ed angoli arrotondati; cassettiera a 3 cassetti il primo dotato di serratura, scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa, su ruote provanti, completa di  poltroncina direzionale rivestita in vera pelle nella parte anteriore e retro e fasce in similpelle con braccioli, ampia base a razze con ruote pivotanti in poliammide, altezza sedile regolabile.

-N.20 Armadietti per il personale in servizio  in nobilitato ad alta densità con finitura in legno muniti di serratura di cui:

5 a tre ante, tre posti con asta appendiabiti, un ripiano ed un cassetto per posto;

15 a due ante, due posti con aste appendiabiti e quattro ripiani interni.

Devono essere dotati di gambe fisse, di ante ad apertura variabile fino a 180° con maniglie antistrappo, antiurto, ergonomiche. Angoli e bordi arrotondati in massello doppi per il personale in servizio;

N. 6 comodini per degenza con angoli arrotondati bordi in massello, con cassetto, antina e portabottiglie laterali e tavolo servitore con vassoio in ABS termoformato con bordi di contenimento regolabile in altezza ed in lunghezza, ripiegabile;

-N. 7 carrozzelle per trasferimento pazienti seduti, di cui tre misura grande

Per U.O. Ortopedia  P.O. Vibo V.:

LOTTO N° 8  - IMPORTO €.  30.000,00 + iva  - COD. CIG: 0074777BEB

Sistema completo di motori  a batteria macro e micro  con manipoli ad inserimento delle stesse a cartuccia per S.O. di Ortopedia composto da:

N.° 1 manipolo drill con potenza 100 w e 4 N. di potenza con rotazione destrosa e sinistrorsa, cannulazione fino a  mm. 2,8 e meccanismo di blocco. Su detto manipolo si dovranno montare : N.1 Jacobs mm. 6,35   N..1 manipolo metti filo con frizione  N.1 Manipolo per punte Aesculap attacco rapido.

N°1 Manipolo alesatore con 2 possibilità di rotazione (180 e 380 giri al minuto) e potenza  rispettivamente 15 N. e 7 N. con rotazione destrosa e sinistrosa, cannulazione fino a mm. 4 e meccanismo di blocco. Su detto manipolo si dovranno montare : N.1 Jacobs mm. 8   N..1 manipolo per alesatori flessibili AO  N..1 manipolo per alesatori a farfalla

N.1 Manipolo sega a pistola con potenza 120W, rotazione in 8 posizioni della lama e meccanismo di aggancio veloce della stessa.

Il sistema dovrà essere corredato di:

N.4 Batterie macro con meccanismo elettronico integrato e non sterilizzabili da inserire a cartuccia nell’involucro sterile del manipolo, N. 2 Batterie micro con meccanismo elettronico integrato e non sterilizzabili da inserire a cartuccia nell’involucro sterile del micromanipolo; N. 1 carica batterie a 4 postazioni, una delle 4 postazioni dedicata alla ricarica completa,  n. 1 Serie completa di punte da trapano, e serie completa di lame da inserire nel manipolo sega da utilizzare sia per piccoli frammenti che per protesica.

PUNTEGGIO PREZZO:        PUNTI 50

PUNTEGGIO QUALITA’:    PUNTI 50   cosi suddivisi:

- Punti 30 manegevolezza e facilità d’uso;

- Punti 20 gamma completa degli accessori richiesti.

Per il P.O. di Tropea:

LOTTO N° 9   - IMPORTO €.  500.000,00 + iva  - COD. CIG: 00747841B5

APPARECCHIATURA TAC MULTISLICE DI ULTIMA GENERAZIONE A ROTAZIONE CONTINUA CON SCANSIONE VOLUMETRICA PER IL P.O. DI TROPEA

Le Ditte dovranno proporre apparecchiature che rappresentino il meglio della loro produzione in termini di tecnologia tac multistrato, nell’ottica della riduzione della dose al paziente e dovranno avere i requisiti minimi descritti di seguito.

Le Ditte dovranno, inoltre, per ogni soluzione proposta, corredare l’offerta con tutto il materiale che riterranno opportuno per meglio qualificarla.

Requisiti minimi richiesti :

1)  Gantry :

- Diametro del tunnel non inferiore a 70cm

- Inclinazione non inferiore a +/-30°

- Spessore di strato minimo inferiore a 1 mm, con possibilità di disporre di almeno altri 5 valori

- Numero di piani assiali, acquisibili contemporaneamente, pari almeno a 8 per singola scansione di 360°

- Detettori allo stato solido con elevata efficienza di rivelazione

- Sistema di detezione a piu’ file di rivelatori

- Distanza tubo-detettori adeguata per ottimizzare l’efficienza geometrica del sistema d’acquisizione

- Lettino porta pazienti :

- Ampia escursione longitudinale radiotrasparente, preferibilmente superiore a 165 cm

- Ampia escursione verticale

- Lettino in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento con spessore equivalente inferiore a 1 mm Al

- Incremento minimo nell’escursione longitudinale non superiore a 0,5mm

- Accuratezza nel posizionamento non superiore  a +/- 0,25mm

- Velocità di spostamento variabile

- Generatore RX :

- Ad alta frequenza gestito da microprocessori “imbarcato” nel gantry

- Potenza utile non inferiore a 40 KW

- Almeno 3 stazioni di KV con il valore massimo preferibilmente non inferiore a 140KV

- Ampia possibilità di variazione dei mA con il valore massimo non inferiore a 400 mA

- Tubo radiogeno :

- Macchie focali di dimensioni ridotte secondo le norme NEMA-IEC

- Elevata capacità termica anodica comunque non inferiore a 5.000.000 HU

- Elevata dissipazione termica anodica comunque non inferiore a 750.000 HU/min.

- Elevato numero di giri/min. dell’anodo

- Sistema informatico:

- Di ultima generazione, architettura RISC a 64 bit o tecnologia equivalente

- Memoria RAM non inferiore a 1GB

- Elevato livello di multitasking, per garantire un’eccellente simultaneità operativa

- Archivio su disco rigido di almeno 100 GB

- Archivio a lungo termine su disco ottico riscrivibile di almeno 2GB

- Elevata velocità di trasmissione delle immagini alla work-station

- Consolle di comando preferibilmente a doppio monitor:

- Massima ergonomia e facilità d’uso

- Doppio monitor di grandi dimensioni a colori

- Conformità allo standard DICOM 3

- Interfaccia di collegamento a laser printer “DICOM Print”

- Tastiera alfanumerica

- Testi di selezione programmi

- Sistema di comunicazione verbale bi-direzionale e, se disponibile, sistema visivo per la gestione dei tempi d’apnea con pazienti poco collaboranti

- Elevata velocità di trasmissione dati in formato DICOM

- Prestazioni richieste :

- Tempo di scansione minimo su 360° non superiore a 1 sec.

- Indice minimo d’acquisizione pari a 8 strati/sec.

- Campo di vista massimo non inferiore a 50 cm con possibilita’ di ampie variazioni

- Matrice di acquisizione  512x512 pixels

- Matrice di visualizzazione  1024x1024 pixels

- Velocità di ricostruzione delle immagini acquisite in matrice 512x512, per tutte le modalità di scansione (assiale, volumetrica) e con ogni correzione di artefatti, preferibilmente superiore a 4 imm/sec.

- Scansione volumetrica con tempo di emissione continua senza interruzioni superiore o almeno non inferiore a 100 sec.

- Possibilità di acquisizione multielicoidale con tempo minimo di ritardo tra i gruppi

- Memorizzazione di un elevato numero di dati grezzi

- Multitasking che gestisca simultaneamente i seguenti processi (scansione, ricostruzione, visualizzazione, trasferimento automatico a workstation, al sistema di archivio ed al sistema laser per la riproduzione)

- Software richiesti nella consolle di comando :

- Scansioni assiali in standard ed alta risoluzione

- Radiografia digitale di posizionamento

- Scansioni a pacchetti

- Angio CT con MIP

- Volumetrica con le caratteristiche sopra descritte

- Ricostruzioni multiplanari in tempo reale

- Software di sincronizzazione contrasto/scansione

- Dispositivo e/o software dedicato alla riduzione della dose

- Work-Station indipendente, preferibilmente a doppio monitor :

- Consolle completamente indipendente con processore di elevate prestazioni, dedicata al post-processing ed applicazioni cliniche avanzate

- Conformità allo standard DICOM 3

- Elevata memoria RAM non inferiore a 1 GB

- Capacità di memoria su disco rigido non inferiore a 100 GB

- Archivio a lungo termine su disco ottico riscrivibile o preferibilmente su CD-ROM

- Interfaccia di collegamento a laser printer  “DICOM Print”

- Software richiesti nella workstation :

- Ricostruzioni in alta risoluzione

- 3D (ricostruzioni tridimensionali)

- Angio CT con algoritmo MIP

- MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee in tempo reale)

- Volume Rendering (ricostruzione 3D con rappresentazione simultanea di piu’ densita’ e diversi colori)

- Software per endoscopia virtuale e per colonscopia con una navigazione automatica

- Programma per esportazione immagini in formato JPEG/MPEG e/o PC compatibili

- Stampante Laser a secco multiformato

- Iniettore Agiografico

- Sistemazione locali.   ( A tal  proposito  si fa presente che  la  planimetria dei locali e la  relazione tecnica relativa ai lavori di ristruttrurazione degli stessi  potranno essere ritirate presso l’U.O. Acquisizione beni e servizi Via D. Alighieri,67 – 89900 Vibo Valentia. Il sopralluogo dei locali potrà essere effettuato rivolgendosi al Geom. Antonio Minniti:  tel. ufficio 0963\962435 – Cell. 329\1363603).

PUNTEGGIO PREZZO:       PUNTI 55

PUNTEGGIO QUALITA’:    PUNTI 45   cosi suddivisi:

- Caratteristiche del generatore e del tubo radiogeno ( punti 0-10)

- Caratteristiche di scansione ( punti 0-10)

- Caratteristiche del sistema informatico ( punti 0-10)

- Caratteristiche della Workstation ( punti 0-8)

- Progetto preliminare di lavori ( punti 0-4)

- Periodo di training e numero di operatori ( punti 0-3)

L’importo complessivo  della presente fornitura è di €. 683.000,00   iva esclusa.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche delle tecnologie richieste  sono descritte per singoli lotti nel Disciplinare di gara. Le specifiche indicate nel predetto disciplinare devono intendersi vincolanti in termini di caratteristiche tecnico-costruttive e di prestazioni minime erogate. La Commissione Giudicatrice, pertanto,  escluderà le apparecchiature che si discosteranno dalle specifiche in termini ritenuti peggiorativi.

Si precisa che le apparecchiature fornite dovranno essere nuove e non ricondizionate.

ART. 3 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

Nel formulare il prezzo complessivo d’offerta la ditta dovrà tener conto che sono a suo carico:

eventuali forniture, anche non espressamente richieste, ma che all’atto esecutivo si rendessero strettamente necessarie ai fini del funzionamento - a regola d’arte - dell’apparecchiatura;

gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA;

la garanzia di almeno 24 mesi di tipo full risk con decorrenza dal giorno successivo alla data di collaudo positivo della strumentazione;

le spese di trasporto, consegna, installazione ed ogni onere accessorio;

l’assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario ad effettuare tutte le prove e verifiche dell’apparecchiatura;

la formazione del personale addetto all’utilizzo delle apparecchiature;

l’impegno a costituire una scorta di pezzi di ricambio dell’apparecchiatura installata, sufficiente a garantire la tempestiva rimessa in servizio;

qualunque mezzo d’opera occorrente per l’installazione dell’apparecchiatura nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie;

lavori di ristrutturazione dei locali del Servizio di Radiologia del P.O. di Tropea necessari per l’installazione della TAC di cui alla planimetria e alla relazione tecnica da ritirare presso l’U.O. Acquisizione beni e Servizi ;

l’allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta per le opere di propria fornitura oltre ad ogni materiale d’imballaggio;

l’ adatta mano d’opera, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche, le prove preliminari ed il collaudo dell’Impianto;

la sostituzione di tutte le parti difettose per fabbricazione;

L’Amministrazione dell’ Azienda  non intende, sotto nessun titolo, sostenere alcuna altra spesa oltre quelle stabilite nel presente Capitolato.

ART. 4 – VINCOLI NORMATIVI E REQUISITI GENERALI

Le apparecchiature oggetto della fornitura devono possedere i seguenti requisiti generali:

- Completezza: l’apparecchiatura deve essere fornita completa di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per assicurare il regolare e sicuro funzionamento;

- Sicurezza: l’apparecchiatura dovrà possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a pazienti, operatori, ed alla stessa attrezzatura;

La Ditta dovrà dichiarare che quanto offerto è conforme alle normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza (precisare norme CEI corrispondenti o altre), di fabbricazione e distribuzione attualmente vigenti ed, in particolare, alla Direttiva 93/42, recepita con D.Lgs.n.46/97 e s.m.i. e che possiede la certificazione di conformità del prodotto al marchio CE.

Il fornitore dovrà garantire sotto personale ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti (loro componenti od accessori) siano pienamente conformi a tutte le norme di legge e alle specifiche tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all’utilizzo che di essi fa l’utilizzatore.

ART. 5 – TEMPI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

La consegna dovrà essere effettuata in tempi utili affinché l’installazione ed il successivo collaudo di funzionamento ad uso clinico delle attrezzature possano avvenire entro un massimo di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine, ad eccezione della TAC che dovrà essere installata chiavi in mano entro un massimo di 60 giorni.

L’Amministrazione procederà al controllo della fornitura al fine di verificare la corrispondenza con quanto richiesto nel capitolato e dichiarato in offerta. L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo del suddetto controllo.

Il «collaudo» dell’attrezzatura sarà effettuato sul luogo di installazione, in contraddittorio con un medico o tecnico dei relativi reparti di destinazione, con i tecnici della Ditta costruttrice ed i tecnici esterni della ditta manutentrice delle apparecchiature dell’Azienda. La mancata presenza del fornitore non pregiudica in alcun modo le operazioni di collaudo che verranno, comunque eseguite ed il cui risultato verrà dato come accettato dalla Ditta stessa.

Al termine sarà stilato il «Certificato di collaudo».

Si precisa che:

- sarà cura della ditta fornitrice contattare direttamente la ditta  manutentrice delle apparecchiature medicali dell’Azienda per concordare la data in cui effettuare il collaudo della strumentazione;

- il regolare collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte o che, comunque, non siano emersi né durante il periodo di prova né al momento del collaudo definitivo dello stesso.

ART. 6 – PERIODO DI PROVA

Seguirà un periodo di prova di 30 giorni a decorrere dal primo giorno successivo alla firma del collaudo. Entro tale periodo l’Azienda si riserva la facoltà di eseguire tutte le verifiche ritenute necessarie per l’accettazione definitiva della fornitura. Nel caso in cui l’attrezzatura dovesse palesare difetti di funzionamento e/o non corrispondere a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l’Azienda provvederà a comunicare in forma scritta alla ditta le carenze riscontrate che nel caso in cui non siano sanabili determineranno la revoca dell’aggiudicazione della fornitura.

ART. 7 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

La manutenzione preventiva e correttiva dovrà essere gratuita per tutto il periodo di garanzia così come la sostituzione delle parti che si mostrassero difettose. La ditta aggiudicataria dovrà, durante questo periodo, garantire l’intervento del proprio personale tecnico entro le 24 ore successive (esclusi festivi) dalla richiesta di intervento effettuato dalla ditta manutentrice delle apparecchiature dell’Azienda. La rimessa in pristino dell’apparecchiatura deve essere assicurato entro 48 ore successive alla richiesta di intervento calcolate come sopra. Il personale della ditta, che effettuerà l’intervento, dovrà essere munito di cartellino di identificazione personale con nome, cognome, qualifica, matricola e fotografia rilasciato dalla ditta. La ditta aggiudicataria dovrà collaborare con la ditta manutentrice fornendo allo stessa il calendario ed i rapporti di lavoro relativi alla manutenzione preventiva e correttiva effettuata sulle apparecchiature in oggetto.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DEI PRODOTTI FORNITI

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d’uso dei prodotti forniti. Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. L’aggiudicazione della fornitura in oggetto comporta altresì l’impegno a fornire i manuali service che dovranno essere depositati presso la ditta manutentrice dell’Azienda. La consegna di tali documenti è vincolante per l’esito positivo dell’accettazione della fornitura.

ART. 9 – TECNOLOGIE EQUIVALENTI:

Nel caso in cui nella descrizione delle caratteristiche tecniche degli arredi e delle tecnologie sanitarie  siano stati  individuati marchi, brevetti o comunque una determinata fabbricazione questi devono intendersi accompagnati dall’espressione “ o equivalenti”.

# ART.10 -  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per qualsiasi informazione o chiarimento circa la documentazione di gara dovrà essere formulata una richiesta scritta all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi – Via D. Alighieri 89900 Vibo Valentia - che dovrà essere trasmessa in uno dei seguenti modi:

- tramite il servizio postale

- tramite fax

- per posta elettronica

L’Azienda  pubblicherà sul proprio sito internet  www.asl8vv.it le richieste di chiarimenti pervenute, con le relative risposte.

_____________________                                                                                                   ____________________________

(luogo, data)                                                                                                                            (firma del Legale rappresentante)