REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

VIBO VALENTIA

LABORATORIO ANALISI EX INAM

LOTTO  N.1  EX INAM

CHIMICA CLINICA - IMMUNOMETRIA

SERVICE

(importo presunto € 125.000)

PER IL LABORATORIO ANALISI  EX INAM

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Le caratteristiche minime che deve prevedere la strumentazione offerta sono le seguenti:

Sistema analitico completamente automatizzato per l’esecuzione contemporanea di analisi del settore  chimico clinico e immunochimico.

L’analizzatore  di chimica clinica  deve prevedere una cadenza analitica non inferiore a 600 test /h fotometrici  e quello di immunochimica deve avere una cadenza analitica non inferiore a 150 test /h.

Il sistema deve essere in possesso dei requisiti previsti dal codice ISO 9000 e reagenti/strumentazioni in regola con la normativa CE IVD.

Il sistema deve essere multiparametrico, completamente automatico, preferibilmente modulare, ad accesso random con caricamento in continuo e selettivo per campione da un'unica postazione di lavoro.

Il sistema deve prevedere un ampio numero di tecnologie analitiche e, per la strumentazione di immunochimica, la tecnologia deve essere chemiluminiscenza .

Deve effettuare le determinazioni analitiche in modo random e non sequenziale.

Deve prevedere alloggiamenti refrigerati per i reattivi che ne hanno necessita’.

Deve identificare i reattivi pronti all’uso da codice a barre senza l’intervento  dell’operatore , con l’inventario dei test ancora eseguibili.

Deve prevedere l’utilizzo sia di provette primarie che di coppette portacampione.

Deve analizzare i campioni urgenti con priorita’ rispetto alla routine.

Deve prevedere il controllo dei campioni fuori range e la diluizione automatica, nonche’ rerun e reflex test.

Deve prevedere il caricamento automatico dei valori di calibratori e controllo.

Deve essere dotato di programma in italiano di controllo di qualità ed elaborazione statistica dei dati, di gruppo di continuità, stampante laser per la stampa della scheda referto.

Deve preferibilmente  essere collegato via modem in remoto per supporto diagnostico a distanza.

Deve prevedere in linea non meno di 55 test per gli esami del settore di chimica e non meno di 20 per quello di immunochimica.

L’analizzatore dovrà essere collegato ad un adeguato PC completo di masterizzatore e stampante laser e di un software gestionale in grado di gestire i due strumenti e di collegarsi in modalità query-host al Sistema Gestionale del laboratorio.  Identificazione dei campioni con codice a barre.

SEGUE  LOTTO  N.1  EX INAM  CHIMICA CLINICA - IMMUNOMETRIA

| RIF. | ESAMI CHIMICA CLINICA | EX INAM |
| --- | --- | --- |
|  | AC.URICO S/U | 12.000 |
|  | ALBUMINA | 2.000 |
|  | AMILASI S/U | 2.500 |
|  | AMILASI PANCREATICA | 1.000 |
|  | AMMONIO | 700 |
|  | AZOTEMIA S/U | 18.000 |
|  | BILIRUBINA DIRETTA | 4.000 |
|  | BILIRUBINA TOTALE | 11.000 |
|  | CALCIO S/U | 5.000 |
|  | CK | 2.500 |
|  | CLORO | 2.000 |
|  | COLESTEROLO HDL | 8.000 |
|  | COLESTEROLO TOTALE | 15.000 |
|  | COLINESTERASI | 2.000 |
|  | CREATININA S/U | 15.000 |
|  | EMOGLOBINA GLICOSILATA | 2.000 |
|  | FOSFATASI ALCALINA | 4.500 |
|  | FOSFORO S/U | 2.000 |
|  | FRUTTOSAMINA | 250 |
|  | GGT | 12.000 |
|  | GLICEMIA S/U | 20.000 |
|  | GOT | 16.000 |
|  | GPT | 16.000 |
|  | LDH | 2.000 |
|  | LIPASI | 750 |
|  | MAGNESIO S/U | 1.000 |
|  | N° DIBUCAINA | 550 |
|  | POTASSIO | 9.000 |
|  | PROTEINE S/U | 10.000 |
|  | SIDEREMIA | 9.000 |
|  | SODIO | 9.000 |
|  | TRIGLICERIDI | 15.000 |

| RIF. | ESAMI FARMACI E DROGHE | EX INAM |
| --- | --- | --- |
|  | ACIDO VALPROICO | 200 |
|  | CARBAMAZEPINA | 200 |
|  | FENOBARBITALE | 200 |
|  | LITIO | 300 |

| RIF. | ESAMI PROTEINE SPECIFICHE | EX INAM |
| --- | --- | --- |
|  | ALFA1 GLICOPROT. .ACIDA | 600 |
|  | ANTISTREPTOLISINA | 2.000 |
|  | APO A1 | 300 |
|  | APO B | 300 |
|  | C3 | 350 |
|  | C4 | 350 |
|  | CATENE KAPPA S/U | 400 |
|  | CATENE LAMBDA S/U | 400 |
|  | FATTORE REUMATOIDE | 2.000 |
|  | IgA | 500 |
|  | IgG | 500 |
|  | IgM | 500 |
|  | MICROALBUMINURIA | 1.000 |
|  | PCR | 3.500 |
|  | TRANSFERRINA | 800 |

| RIF. | IMMUNODOSAGGI | EX INAM |
| --- | --- | --- |
|  | AFP | 1.000 |
|  | ANTI TG | 1.500 |
|  | ANTI TPO | 1.500 |
|  | BETA HCG | 800 |
|  | CA 125 | 700 |
|  | CA 15.3 | 700 |
|  | CA 19.9 | 700 |
|  | CEA | 1.000 |
|  | ESTRADIOLO | 300 |
|  | FERRITINA | 2.500 |
|  | FSH | 300 |
|  | FT3 | 4.500 |
|  | FT4 | 4.500 |
|  | LH | 300 |
|  | PROGESTERONE | 300 |
|  | PROLATTINA | 300 |
|  | PSA LIBERO | 1.800 |
|  | PSA TOTALE | 3.000 |
|  | TESTOSTERONE | 300 |
|  | TSH | 4.500 |

ELENCO DETERMINAZIONI AGGIUNTIVE con previsione annua:

|  | IgE TOTALI | 400 |
| --- | --- | --- |
| 73 | ANTITROMBINA III | 700 |

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO  2  EX INAM

COAGULAZIONE

SERVICE

(importo presunto € 25.000)

PER IL LABORATORIO ANALISI EX INAM

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Le caratteristiche minime che deve prevedere la strumentazione offerta sono le seguenti:

Sistema analitico completamente automatizzato per l’esecuzione di analisi del settore coagulazione.

L’analizzatore  deve avere una cadenza analitica non inferiore a 100 pt / h. Il sistema deve  essere in possesso dei requisiti previsti dal codice ISO 9000 e reagenti/strumentazioni in regola con la normativa CE IVD.

Dovrà essere fornito anche il plasma di controllo (normale e patologico).

La tromboplastina calcica umana deve essere preferibilmente ricombinante con certificazione ISI da Istituzione riconosciuta.

Deve prevedere l’utilizzo sia di provette primarie che di coppette portacampione.

Deve essere dotato di programma di controllo di qualità, elaborazione statistica dei dati e il monitoraggio dei paziente in terapia anticoagulante, di gruppo di continuità, stampante laser per la stampa della scheda referto.

Identificazione dei campioni con codice a barre.

ELENCO DETERMINAZIONI INDISPENSABILI CON PREVISIONE ANNUA:

| RIF. | ESAME | EX INAM |
| --- | --- | --- |
|  | Antitrombina III liquida da fattore X attivato metod. cromog. automat. | 500 |
|  | aPTT metodica coagulativa | 4.000 |
|  | Dimero D dosaggio quantitativo metodica immunologia automatica | 200 |
|  | Dimero D qualitativo test di agglutinazione | 200 |
|  | Fibrinogeno quantitativo metodica coagulativa secondo Clauss | 2000 |
|  | Plasma di contr. norm. per test coaulativi | 50 |
|  | Plasma di contr. patol. per test coagulativi | 50 |
|  | PT con metodica coagulativa | 7.000 |

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continui.

LOTTO N.  3  EX INAM

ELETTROFORESI

SERVICE  PER IL LABORATORIO EX INAM

(importo presunto € 23.000)

DETERMINAZIONI INDISPENSABILI CON PREVISIONE ANNUA:

| Rif. | Esame | EX INAM |
| --- | --- | --- |
|  | ELETTROFORESI SIERO | 8.000 |
|  | ELETTROFORESI Hb | 200 |

ELENCO DETERMINAZIONI AGGIUNTIVE: PER IL LAB. DI VIBO  E EX INAM

|  |  | EX INAM |
| --- | --- | --- |
| 03 | CARBOHYDRATE DEFICIENT TRANSFERRIN | 300 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE

Sistema automatico in grado di eseguire l’elettroforesi delle sieroproteine, dell’emoglobina e la possibilità di eseguire anche la transferrina desialata.

Tecnica utilizzata per l’elettroforesi: preferibilmente tecnica capillare o supporto costituito da gel di agarosio.

Cadenza analitica minimo 20 campioni ora.

L’apparecchio dovrà essere collegato ad adeguato PC completo di masterizzatore e stampante laser e di un software gestionale in italiano in grado di effettuare la programmazione del lavoro, l’acquisizione dei dati, la refertazione, la memorizzazione dei risultati. Tale PC  dovrà avere la possibilità di collegarsi al Sistema gestionale del laboratorio. Identificazione dei campioni con codice a barre.

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO  4  EX INAM

EMOCROMO

SERVICE

(importo presunto € 28.000)

PER I LABORATORIO  EX INAM

DETERMINAZIONI INDISPENSABILI CON PREVISIONE ANNUA:

| Rif. | Esame | EX INAM |
| --- | --- | --- |
|  | EMOCROMO | 25.000 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE

ANALIZZATORE AUTOMATICO con campionatore incorporato. Produttività analitica di almeno 80 campioni/ora.  Determinazione da provetta primaria di almeno 20 parametri ematologici e formula leucocitaria. Possibilità di aspirazione da provetta aperta per i campioni pediatrici. Misura diretta e selettiva delle 5 principali classi di leucociti sfruttando diversi principi di determinazione non solo fisici, con la possibilità di identificare gli elementi immaturi. Software di gestione per la calibrazione, controlli a più livelli ed archiviazione profili pazienti con ricerche in memoria. Registrazione carico di lavoro giornaliero e mensile. Stampante esterna per refertazione scheda paziente.

L’apparecchio dovrà essere collegato ad adeguato PC completo di masterizzatore e stampante laser e di un software gestionale in italiano in grado di effettuare la programmazione del lavoro, l’acquisizione dei dati, la refertazione, la memorizzazione dei risultati. Tale PC  dovrà avere la possibilità di collegarsi al Sistema gestionale del laboratorio. Identificazione dei campioni con codice a barre.

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO  5  EX INAM

ESAME URINE

SERVICE

(importo presunto € 22.000)

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Strumento completamente automatico con lettore di barcode e campionatore a rack per l’analisi dei seguenti parametri chimico-fisici urinari: colore, aspetto, pH, glucosio, proteine, emoglobina, corpi chetonici, bilirubina, urobilinogeno, nitriti, leucociti, peso specifico.  Il range di misura delle strisce reattive deve prevedere una scala di valori molto sensibile, ed in particolare per concentrazioni di glucosio (a partire da 10 mg/dL) e di proteine (a partire da 5 mg/dL).

La capacità oraria non deve essere inferiore a 100 test/ora, con caricamento dei reagenti in continuo, senza interruzione della ruotine.  Devono essere previste  procedure per inserire urgenze e controlli.

Presenza di sensori per determinare la presenza delle strisce, delle provette, del livello del campione, del livello degli scarichi.

Deve essere fornito tutto il materiale necessario all’esecuzione dell’esame, compreso controlli liquidi per il monitoraggio dei dati qualitativi.

Da fornire con PC completo di masterizzatore, stampante laser e software gestionale in italiano, in grado di effettuare la programmazione del lavoro, l’acquisizione dei dati, la refertazione, la memorizzazione dei risultati e in grado di gestire anche i dati relativi ai controlli di qualità.

Tale PC  dovrà avere la possibilità di collegarsi al Sistema gestionale del laboratorio.

| RIF. | Esame | EX INAM |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESAME CHIMICO FISICO DELL’URINA | 18.000 |

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO  N° 6 EX INAM

ESAME DELLA VES

SERVICE

(importo presunto € 9.000)

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Sistema completamente automatico per la determinazone della VES con esecuzione dell’esame direttamente dalla provetta di prelievo. Identificazione dei campioni con codice a barre.

Misura del livello di campione, elaborazione e stampa dei risultati correlati con metodo di riferimento Westergreen.

Possibilità di personalizzazione dei referti ed archiviazione dei risultati.

Cadenza analitica, in simultanea,  di almeno 30 campioni/ora.

Da fornire con PC per archivio storico e refertazione scheda paziente.

| Rif. | Esame | EX INAM |
| --- | --- | --- |
| 1 | VES | 8.000 |

A carico della ditta aggiudicataria di questo lotto è previsto il collegamento con il Sistema gestionale del laboratorio, compresa la fornitura di PC per l’interfacciamento che dovrà rispettare le specifiche tecniche  richieste dalla ditta che si aggiudicherà il lotto Sistema Informatico.

Per tutte le apparecchiature (PC compresi), previste in questo lotto, deve essere fornito un adeguato gruppo (o gruppi) di continuità.

LOTTO   7  EX INAM

VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA’

- Lotto unico ed indivisibile -

(importo presunto € 3.000)

PER I LABORATORIO EX INAM

Caratteristiche generali:

Campioni di controllo certificati composti da matrici naturali di origine umana,  prodotti e distribuiti dalla stessa azienda.  Spedizione a temperatura controllata.

Si chiedono 4 invii annui e conseguenti elaborazioni, per ciascun laboratorio.

| rif | SETTORI | EX INAM |
| --- | --- | --- |
|  | CHIMICA CLINICA | 4 invii |
|  | EMATOLOGIA | 4 invii |
|  | COAGULAZIONE | 4 invii |
|  | IMMUNOMETRIA | 4 invii |

Caratteristiche dei controlli:

CHIMICA CLINICA analiti indispensabili : AC.URICO - ALBUMINA - AMILASI - AMILASI PANCREATICA - AZOTEMIA - BILIRUBINA TOTALE - CALCIO - CK - CLORO - COLESTEROLO TOTALE - COLINESTERASI - CREATININA - FOSFATASI ALCALINA - FOSFORO - GGT -GLICEMIA - GOT - GPT - IgA - IgG - IgM - LDH - MAGNESIO - POTASSIO - PROTEINE TOTALI - SIDEREMIA - FERRITINA - SODIO - TRANSFERRINA - TRIGLICERIDI - ALFA1 GLICOPROT. ACIDA

EMATOLOGIA liquido, per conta leucociti, eritrociti, piastrine, emoglobina, ematocrito, MCV.

COAGULAZIONE analiti indispensabili : PT - APTT - FIBRINOGENO - ANTITROMBINA III -

IMMUNOMETRIA analiti indispensabili : AFP - BETA HCG - CEA - ESTRADIOLO - FSH - FT3 - FT4 - LH - PROGESTERONE - PROLATTINA - PSA LIBERO - PSA TOTALE - TESTOSTERONE - TSH