Allegato 7. 13 - Lotto 13 - Scheda per offerta tecnica

Fornitura in acquisto di ventilatori CPAP                                      punteggio ottenuto/massimo

Elementi tecnici della ditta offerente

certificazione di qualità SO 9000:2000 per forniture

identiche a quelle oggetto del presente appalto   2 punti                                      0,00           /        2,00

(fornitura in acquisto di ventilatori polmonari)                                                 ______________________

presenza di un centro di assistenza tecnica                                                             0,00         /          8,00

nell’ambito territoriale dell’ ASL CE/1          8 punti                                        ______________________

Numerosità dei prodotti offerti

saranno attribuiti 2,5 punti per ogni prodotto offerto dopo il primo,                       0,00         /         10,00

fino ad un massimo di 5 prodotti offerti                                                             _____________________

0,00         /         30,00

Valutazione media dei punteggi dei dispositivi offerti in gara                             _____________________

Punteggio tecnico totale                                                                                           0,00	/	50,00

______________________

Allegato 7.13 - Lotto 13 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A. l	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori CPAP

A.2	NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per il controllo della sindrome delle apnee notturne in grado di erogare una pressione: positiva continua

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di rampa (non inferiore a 30 minuti)

livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 32dB

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7. 13 - Lotto 13 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B. 3	ELEMENTI QUALIFICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

-   la mancanza della tensione di rete
	-  lo scollegamento del circuito paziente
	-  le perdite nel circuito                                                                                                                               3 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento	3 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 26 dB                                                                                            12 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB	                             7 punti
	peso non superiore a 1 kg	                         7 punti
	peso non superiore a 2  kg	                         3 punti	possibilità di compensare gli effetti dovuti all’altitudine	                         2 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite	                           2 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                        1 punti

Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

# Totale punteggio per gli elementi qualificanti

Allegato 7.13 - Lotto 13 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A. l	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori CPAP

A.2	NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per il controllo della sindrome delle apnee notturne in grado di erogare una pressione: positiva continua

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di rampa (non inferiore a 30 minuti)

livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 32dB

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7. 13 - Lotto 13 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B. 3	ELEMENTI QUALIFICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

-   la mancanza della tensione di rete
	-  lo scollegamento del circuito paziente
	-  le perdite nel circuito                                                                                                                               3 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento	3 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 26 dB                                                                                            12 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB	                             7 punti
	peso non superiore a 1 kg	                         7 punti
	peso non superiore a 2  kg	                         3 punti	possibilità di compensare gli effetti dovuti all’altitudine	                         2 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite	                           2 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                        1 punti

Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

# Totale punteggio per gli elementi qualificanti

______________________________________________________________________________

Allegato 7.13 - Lotto 13 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A. l	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori CPAP

A.2	NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per il controllo della sindrome delle apnee notturne in grado di erogare una pressione: positiva continua

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di rampa (non inferiore a 30 minuti)

livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 32dB

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7. 13 - Lotto 13 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B. 3	ELEMENTI QUALIFICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

-   la mancanza della tensione di rete
	-  lo scollegamento del circuito paziente
	-  le perdite nel circuito                                                                                                                               3 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento	3 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 26 dB                                                                                            12 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB	                             7 punti
	peso non superiore a 1 kg	                         7 punti
	peso non superiore a 2  kg	                         3 punti	possibilità di compensare gli effetti dovuti all’altitudine	                         2 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite	                           2 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                        1 punti

Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

# Totale punteggio per gli elementi qualificanti

______________________________________________________________________________

Allegato 7.13 - Lotto 13 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A. l	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori CPAP

A.2	NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per il controllo della sindrome delle apnee notturne in grado di erogare una pressione: positiva continua

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di rampa (non inferiore a 30 minuti)

livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 32dB

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7. 13 - Lotto 13 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B. 3	ELEMENTI QUALIFICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

-   la mancanza della tensione di rete
	-  lo scollegamento del circuito paziente
	-  le perdite nel circuito                                                                                                                               3 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento	3 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 26 dB                                                                                            12 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB	                             7 punti
	peso non superiore a 1 kg	                         7 punti
	peso non superiore a 2  kg	                         3 punti	possibilità di compensare gli effetti dovuti all’altitudine	                         2 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite	                           2 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                        1 punti

Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

# Totale punteggio per gli elementi qualificanti

______________________________________________________________________________

Allegato 7.13 - Lotto 13 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A. l	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori CPAP

A.2	NORME DI RIFERIMENTO

93/42/CE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico per il controllo della sindrome delle apnee notturne in grado di erogare una pressione: positiva continua

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di rampa (non inferiore a 30 minuti)

livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 32dB

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

Allegato 7. 13 - Lotto 13 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore:

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

B.2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B. 3	ELEMENTI QUALIFICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

-   la mancanza della tensione di rete
	-  lo scollegamento del circuito paziente
	-  le perdite nel circuito                                                                                                                               3 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento	3 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 26 dB                                                                                            12 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB	                             7 punti
	peso non superiore a 1 kg	                         7 punti
	peso non superiore a 2  kg	                         3 punti	possibilità di compensare gli effetti dovuti all’altitudine	                         2 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite	                           2 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione                        1 punti

Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

# Totale punteggio per gli elementi qualificanti

______________________________________________________________________________