LOTTO 1 SIT    AFERESI TERAPEUTICA

SERVICE

PER IL  S.I.T.   DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

(importo presunto € 25.000)

Kit per  aferesi terapeutica e produttiva capace di effettuare le procedure di scambio plasmatico, deplezione piastrinica, deplezione leucocitaria, linfocitoaferesi, raccolta multipla di piastrine e plasma, doppio concentrato di piastrine con fornitura di separatore in “ Service”.

| Kits richiesti | Previsione annua |
| --- | --- |
| Aferesi terapeutica | N° 100 kits |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

- Separatore cellulare automatico a flusso continuo per aferesi terapeutica e produttiva

- Monitor completamente automatico del dosaggio ACD-A

- Sistema Keep-Vein-Open automatico

- Volume extracorporeo < 180 ml

- Dotato di stampante

La strumentazione deve essere dotata di adeguato gruppo di continuità.

LOTTO  2 SIT   GRUPPI SU SCHEDINA

SERVICE

PER IL  S.I.T.   DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

(importo presunto € 70.000)

Rif.			Prodotto						       Quantità annua

| 1 | Scheda AB0/D/CDE/Contr. | 10.000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Scheda AB0 indiretto | 10.000 |
| 3 | Scheda AB0/Rh per controllo gruppo | 5.000 |
| 4 | Scheda C-c-E-e-K-Contr. | 6.000 |
| 5 | Scheda Coombs Polispecifico per ricerca anticorpi | 15.000 |
| 6 | Soluzione a bassa forza ionica | 50 |
| 7 | Sospensione di emazie (3 cellule) al 3% da tre donatori diversi. Fornitura in abbonamento | 52 |
| 8 | Sospensione di emazie (4 cellule) al 3% A1,A2,B,0. Fornitura in abbonamento | 52 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Si richiede una strumentazione completamente automatica, non modulare, che assicuri una operatività di almeno 30 minuti per l’esecuzione degli esami con metodica di agglutinazione su colonna con le seguenti  caratteristiche:

- Identificazione mediante barcode di campioni, reagenti e schede

- Le schedine dovranno avere già pre-dispensati gli antisieri

- Possibilità di inserimento urgenze in continuo

- Caricamento in continuo

- Modalità random e batch

- Perforazione, caricamento ed eliminazione schede in automatico senza l’intervento dell’operatore

- Eventuale magazzino a bordo e quantità di schede caricabili

Il sistema dovrà essere interfacciato al sistema gestionale informatico Emodata 2000 della TESI Elettronica e sistemi informativi, in dotazione in questo Servizio. Devono essere forniti  n°1  PC , n°1 stampante laser da almeno 16 ppm e  n°1 stampante per etichette bar code a carta termica.

Si richiedono inoltre n°2 sistemi in manuale completi di tutto quanto necessario per l’esecuzione degli esami di cui sopra.

La strumentazione deve essere dotata di adeguato gruppo di continuità.

LOTTO  3  SIT     HBA2

SERVICE

PER IL  S.I.T.   DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

(importo presunto € 15.000)

| Esame | Esami/anno |
| --- | --- |
| EMOGLOBINA A2 | 2.000 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Strumento completamente automatico in cromatografia liquida ad alta pressione con lettore di barcode e campionatore a rack per la determinazione dell’HbA2 e frazioni emoglobiniche patologiche più comuni.   Principio di misura consistente nello scambio ionico a fase inversa, fluidica degli eluenti di tipo isocratica e non a gradiente.

Lo strumento deve avere una cadenza analitica non superiore ai 5 minuti per test, deve essere dotato di campionatore automatico a rack, con lettore barcode sia per provette che per racks, con caricamento continuo dei campioni e sensori di livello dei reagenti.

Il sistema di prelievo del campione deve poter avvenire dalla provetta madre chiusa.

Lo strumento deve avere la possibilità di lavorare su sangue intero o emolisato.

Da fornire PC per refertazione scheda paziente. Il referto deve fornire oltre al dato analitico anche il cromatogramma.

La strumentazione deve essere dotata di adeguato gruppo di continuità.

LOTTO  4  SIT  GRUPPI SANGUIGNI

# PER IL SERVIZIO d’IMMUNOEMATOLOGIA e MEDICINA TRASFUSIONALE

E

PER I LABORATORI ANALISI DEI  PP.OO. DI  TROPEA e SERRA SAN BRUNO

(importo presunto € 30.000)

Lotto unico ed indivisibile

| Rif. | Prodotto Antisieri liquidi | Quantità/anno per tutti i laboratori sopracitati |
| --- | --- | --- |
| 01 | Anti A flac da 10 ml | 1800 ml |
| 02 | Anti A1 flac da 5 o 10 ml | 200 ml |
| 03 | Anti B flac da 10 ml | 1800 ml |
| 04 | Anti D flac da 10 ml | 2000 ml |
| 05 | Anti AB flac da 10 ml | 400 ml |
| 06 | Anti C flac da 5 o 10 ml | 800 ml |
| 07 | Anti E flac da 5 o 10 ml | 800 ml |
| 08 | Anti c flac da 5 o 10 ml | 800 ml |
| 09 | Anti e flac da 5 o 10 ml | 100 ml |
| 10 | Anti CDE flac da 5 o 10 ml | 400 ml |
| 11 | Anti K flac da 5 o 10 ml | 500 ml |

Per ogni prodotto deve essere fornita campionatura (da inviare al SIT via S.Aloe - 89900 Vibo Val.) per la valutazione qualitativa.

LOTTO  5A  SIT  SALASSI

# SERVIZIO d’IMMUNOEMATOLOGIA e MEDICINA TRASFUSIONALE

Lotto a)

(importo presunto € 40.000)

Lotto unico ed indivisibile

| Rif. | Prodotto | Quantità/anno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sacche quadruple da 450 ml CPD-SAG Mannitolo compl. di tutti i dispositivi necessari al prelievo sottovuoto | 6.000 |
| 2 | Sacche da 450 ml singole per salasso terapeutico | 400 |
| 3 | Sacche quadruple da 450 ml con filtro in linea per deleucocizzare da sangue intero i globuli rossi le piastrine ed il plasma | 200 |
| 4 | Set per trasfusione a due vie | 5.000 |
| 5 | Set per trasfusione di piastrine | 300 |

per la valutazione qualitativa saranno tenute in considerazione le seguenti caratteristiche:

rif. 1 - 2 - 3 : ago a triplice sfaccettatura ed a parete ultrasottile per una venipuntura indolore con cappuccio di protezione rigido.

rif. 3 :  - filtro in poliuretano

- conservazione del sangue pre-filtrazione a temperatura ambiente con tempi         adeguati (entro e non oltre due ore) per l’organizzazione del lavoro del reparto

LOTTO   5B   SIT  SALASSI

# SERVIZIO d’IMMUNOEMATOLOGIA e MEDICINA TRASFUSIONALE

Lotto b)

(importo presunto € 35.000)

L’aggiudicazione verrà effettuata per singola voce.

|  | Filtri da laboratorio per deleucocizzare emazie concentrate senza l’uso di fisiologica | 2.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Filtri da laboratorio per deleucocizzare emazie concentrate con l’uso di fisiologica | 1.000 |
|  | Estrattore manuale per plasma | 3 |
|  | Pinza spremitubo per sacche | 5 |
|  | Saldatore da banco per sacche | 2 |
|  | Saldatore a batteria portatile per sacche | 2 |

per la valutazione qualitativa saranno tenute in considerazione le seguenti caratteristiche:

rif. 2  :   - rimozione leucocitaria >di 5 log; rimozione piastrinica>97%; recuper eritrocitario >95% ;tempo di filtrazione<5 min.; totale rimozione di microaggregati; prefiltro;

dotata di doppia sacca per il lavaggio.

#### LOTTO N.  6  SIT

BIOLOGIA MOLECOLARE NAT

SERVICE

# PER IL  PER IL SERVIZIO d’IMMUNOEMATOLOGIA e MEDICINA TRASFUSIONALE

(importo presunto € 180.000)

| ESAMI | PREVISIONE ANNUA |
| --- | --- |
| HCV (NAT) | 10.000 |
| HIV (NAT) | 10.000 |
| HBV (NAT) | 10.000 |

Si richiede  un sistema diagnostico  relativo alla fornitura di attrezzatura, kits diagnostici, materiale di consumo, puntali, provette, reagenti ausiliari e quant’altro necessario per l'esecuzione, su unità di sangue, delle indagini sopra indicate.

CARATTERISTICHE DEI REATTIVI:

- esecuzione dei test in pool da 12;

- reagenti pronti all'uso;

- la reazione di retrotrascrizione  e di amplificazione deve prevedere l'utilizzo di un solo

enzima termostabile;

- richiesta standardizzazione contro lo standard del WHO.

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Strumento automatico per le fasi di Amplificazione e Rivelazione. II sistema deve consentire la dispensazione dei reagenti, l’amplificazione, l’ibridazione, il lavaggio, la lettura, la stampa dei risultati.

Possibilità di esecuzioni "Multiplex":rivelazioni singole o multiple da un singolo amplificato. II Software deve consentire l'identificazione univoca dei campioni, la refertazione, l'archivio dati.

Dovrà essere anche fornita una ultracentrifuga refrigerata max 24000xg.

Dovranno essere indicati, a titolo informativo, gli altri tests eseguibili sul sistema offerto.

La strumentazione fornita deve essere corredata di gruppo di continuità.

#### LOTTO N.  7 SIT

SCREENING DELLA SIFILIDE

SERVICE

PER IL  LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA  DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

(importo presunto € 9.000)

| Esami richiesti | Previsione annua |
| --- | --- |
| Screening della sifilide | N° 5000 |

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE:

Sistema automatico con  metodologia EIA completo di reagenti specifici per l’esecuzione del test in mono determinazione. I reagenti dovranno essere in confezionamenti ridotti.

La ditta dovrà fornire calibratori  controlli e tutto il necessario per l’esecuzione del test.

Il sistema deve essere  dotato di adeguato gruppo di continuità.

LOTTO N.  8  SIT     Epatite B  C e HIV

SERVICE

PER IL  S.I.T.   DEL P.O. DI VIBO VALENTIA

(importo presunto € 30.000)

Rif.      Esami 	                                        previsione annua

|  | Kit completo ricerca HBsAg | 4.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Kit completo ricerca anticorpi anti HCV (Test almeno di III generaz.) | 4.000 |
|  | Kit completo ricerca Ag e Ab anti HIV1-HIV2 (Test almeno di III generaz.) | 4.000 |

Si richiede un sistema completamente automatico  che utilizzi la tecnologia in chemiluminescenza, con

accesso random. Possibilità di eseguire le urgenze senza interruzione della normale attività. La cadenza analitica deve essere di almeno 100 tests/ora.

I reattivi, di confezionamento tale da consentirne il pieno utilizzo, devono essere preferibilmente pronti all'uso. Curve di calibrazione e controlli memorizzabili; pre e post diluizione automatica.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire adeguato gruppo di continuità.

Le ditte partecipanti dovranno presentare l'elenco completo di tutto il materiale materiale (calibratori, sieri di controllo, standard, materiale di consumo, etc.) accessorio  ed ausiliario necessario ai fini di un  funzionamento ottimale dell'attrezzatura offerta.