## Totali
Ausili antidecubito
punteggio | ottenuto | / | massimo
Punteggio tecnico complessivo | 0 | / | 40
Identificazione ISO dispositivo
03.33.03.003 | 0 | / | 0.5
03.33.03.006 | 0 | / | 0.5
03.33.03.009 | 0 | / | 2
03.33.03.012 | 0 | / | 5
03.33.03.015 | 0 | / | 10
03.33.03.018 | 0 | / | 0.5
03.33.06.003 | 0 | / | 1
03.33.06.006 | 0 | / | 0.5
03.33.06.015 | 0 | / | 0
03.33.06.018 | 0 | / | 20

## 03.33.03.003
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 del 27/8/1999
03.33.03.003
Cuscino in fibra cava siliconata
A.2 | INDICAZIONI
Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti seduti a rischio basso
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
Direttiva CEE 93/42 inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio antidecubito idoneo all’utilizzo su sedie normali o carrozzine. Assicura una pressione di contatto tale da diminuire i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a ridotta mobilità. In virtù della sua capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a movimenti del paziente e/o del supporto (carrozzina) diminuisce i rischi di frizioni e forze da taglio. Assicura una permeabilità all’aria tale da evitare i danni da macerazione.
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• composto da una sacca in tessuto traspirante con fibra con valori di denaraggio alti e costanti (superiori a 12 cm), cava, a uno o più canali, con uno spessore minimo maggiore di 5 cm (per una idonea resilienza), siliconata in filo continuo (per evitare l’ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità), trapuntata (per evitare spostamenti), in quantità idonea a consentire la penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee evitando il fenomeno del toccare il fondo (bottom out) • fornito con fodera traspirante, bielastica (per evitare l’effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo • fornito con fodera di ricambio traspirante, bielastica e lavabile a caldo • adeguato alle dimensione della seduta della carrozzina, nelle dimensioni indicate dal prescrittore
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
spessore dello strato di fibra maggiore o uguala a cm. 7 |  | 0.2 | punti
presenza di una fodera interna per assicurare la compattezza del cuscino |  | 0.15 | punti
presenza di una lastra di materiale espanso che agisca in sinergia con la fibra per migliorarne le caratteristiche di efficacia |  | 0.15 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 03.33.03.006
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 del 27/8/1999
03.33.03.006
Cuscino in gel fluido
A.2 | INDICAZIONI
Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti seduti a rischio basso
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
Direttiva CEE 93/42 inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio antidecubito idoneo all’utilizzo su sedie normali o carrozzine. Assicura una pressione di contatto tale da diminuire i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a ridotta mobilità. In virtù della sua capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a movimenti del paziente e/o del supporto (carrozzina) diminuisce i rischi di frizioni e forze da taglio.
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• prodotto con materiali atossici • di spessore non inferiore a cm 4 • composto da una sacca contenente gel fluido di densità e quantità idonee a consentire la penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee evitando il fenomeno del toccare il fondo (bottom out ) e ad assicurare una sufficiente stabilità della seduta, con viscosità compresa tra 12000 e 40000 CST invariante per temperature nell'intervallo 10 - 40 °C, di spessore minimo 2 cm • composto da una lastra di materiale espanso di densità appropriata che agisca in sinergia con il gel per migliorare le caratteristiche di efficacia • fornito con fodera traspirante, bielastica (per evitare l’effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo • fornito con fodera di ricambio traspirante, bielastica e lavabile a caldo • adeguato alle dimensione della seduta della carrozzina, nelle dimensioni indicate dal prescrittore
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
Sistema di stabilizzazione del gel con spessore dello strato di gel maggiore di cm. 2 |  | 0.3 | punti
Presenza di una lastra di materiale espanso viscoelastico termomodellante a bassa memoria che agisca in sinergia con il gel per migliorarne l'efficacia dell'ausilio |  | 0.2 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 03.33.03.009
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 del 27/8/1999
03.33.03.009
Cuscino in materiale viscoelastico compatto
A.2 | INDICAZIONI
indicato in persone senza particolari esigenze di prevenzione e costretti alla posizione seduta per tempi limitati
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
Direttiva CEE 93/42 inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Funzione di comfort e di ammortizzazione degli urti in utenti attivi
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• prodotto con materiali atossici • di spessore non inferiore a 4 cm • composto da sacca impermeabile con un gel compatto, di spessore non inferiore a cm. 1,5 • composto da una lastra di materiale espanso di densità appropriata, che agisca in sinergia con il gel per migliorarne le caratteristiche di efficacia • fornito con fodera traspirante, bielastica (per evitare l’effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo • fornito con fodera di ricambio bielastica traspirante, e lavabile a caldo • adeguato alle dimensione della seduta della carrozzina, nelle dimensioni indicate dal prescrittore
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
spessore del gel uguale o superiore a cm. 2 |  | 2 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 03.33.03.012
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 del 27/8/1999
03.33.03.012
Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata, integrata con fluidi automodellanti
A.2 | INDICAZIONI
Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti seduti a rischio medio alto
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
Direttiva CEE 93/42 inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio antidecubito idoneo all’utilizzo su normali sedie o carrozzine. Assicura una diminuzione delle pressioni di contatto tale da ridurre significativamente i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta. Assicura, in virtù della capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a movimenti del paziente e/o del supporto (carrozzina), la capacità di prevenire frizioni e forze da taglio. Ha conformazione idonea ad assicurare la stabilità nella posizione seduta
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• struttura in poliuretano espanso o altro materiale flessibile, preformata in modo da seguire l’anatomia della zona ischio sacrale e della coscia • costituito da inserti contenenti fluidi automodellanti in quantità e densità tale da consentirne una deformazione sufficiente alla penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee evitando il fenomeno del toccare il fondo (bottom out) • Spessore minimo del cuscino nella parte più bassa di 4 cm • fornito con fodera traspirante, bielastica (per evitare l’effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo • fornito con fodera di ricambio traspirante, bielastica e lavabile a caldo • adeguato alle dimensione della seduta della carrozzina, nelle dimensioni indicate dal prescrittore
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
ausilio disponibile in almeno due spessori (alto e basso profilo) |  | 1 | punti
presenza di un supporto rigido asportabile per eliminare l’eccessiva deformazione del cuscino dovuta all’effetto amaca del telo della carrozzina |  | 1.5 | punti
presenza di uno strato superiore in espanso viscoelastico termomodellante a bassa memoria |  | 1.5 | punti
presenza di fodera interna per garantire la compattezza dell’insieme |  | 1 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 03.33.03.015
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 del 27/8/1999
03.33.03.015
Cuscino a bolle d’aria a micro interscambio completo di pompa di gonfiaggio
A.2 | INDICAZIONI
Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti seduti a rischio medio alto
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
Direttiva CEE 93/42 inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio antidecubito idoneo all’utilizzo su normali sedie o carrozzine. Assicura una diminuzione importante delle pressioni di contatto tale da ridurre significativamente i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta. Assicura una permeabilità all’aria tale da evitare i danni da macerazione. Assicura, in virtù della capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a movimenti del paziente e/o del supporto (carrozzina), la capacità di prevenire frizioni e forza da taglio
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all’aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante • flessibile per adattarsi alla morfologia dell’utente • idoneo a contenere una quantità variabile di aria entro una cella senza forti distorsioni della superficie • composto da celle di forma e disposizione tali da consentire un buon passaggio dell’aria sulla superficie a contatto del corpo • composto da canali di collegamento che favoriscano il microinterscambio di aria “controllato”, tale da permettere una distribuzione uniforme della pressione con persone di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento • dotato di spessore idoneo ad evitare il fenomeno del toccare il fondo anche nei cuscini a basso profilo di altezza (bottom out) con un minimo di 5 cm • avente seduta della carrozzina planare • fornito con fodera traspirante e bielastica per evitare l’effetto amaca, asportabile e lavabile a caldo. • fornito con fodera di ricambio traspirante e bielastica, lavabile a caldo • adeguato alle dimensione della seduta della carrozzina, nelle dimensioni indicate dal prescrittore
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
il cuscino è dotato di un sistema di controllo che riduce l’effetto di instabilità durante i movimenti della persona |  | 3 | punti
realizzato interamente in neoprene |  | 4 | punti
fornibile in almeno due varianti di altezza (alto e basso profilo) |  | 3 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 03.33.03.018
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 del 27/8/1999
03.33.03.018
Cuscino a bolle d’aria a micro interscambio a celle automodellanti a settori differenziati completo di pompa di gonfiaggio
A.2 | INDICAZIONI
Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti seduti a rischio alto
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
Direttiva CEE 93/42 inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio antidecubito idoneo all’utilizzo su normali sedie o carrozzine. Assicura una diminuzione importante delle pressioni di contatto tale da ridurre significativamente i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta. Assicura una permeabilità all’aria tale da evitare i danni da macerazione. Assicura, in virtù della capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a movimenti del paziente e/o del supporto (carrozzina), la capacità di prevenire frizioni e forza da taglio. Con settori separati, nei quali la pressione può essere regolata diversamente, per compensare asimmetrie o obliquità
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• Realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all’aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante • flessibile per adattarsi alla morfologia dell’utente • idoneo a contenere una quantità variabile di aria entro una cella senza forti distorsioni della superficie • composto da celle di forma e disposizione tali da consentire un buon passaggio dell’aria sulla superficie a contatto del corpo • composto da canali di collegamento che favoriscano il microinterscambio di aria “controllato”, tale da permettere una distribuzione uniforme della pressione con persone di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento • dotato di spessore idoneo ad evitare il fenomeno del toccare il fondo anche nei cuscini a basso profilo di altezza (bottom out) con un minimo di 5 cm • costituito da due o più settori indipendenti a pressione differenziata o differenziabile. • fornito con fodera traspirante e bielastica per evitare l’effetto amaca, asportabile e lavabile a caldo. • fornito con fodera di ricambio traspirante e bielastica, lavabile a caldo • adeguato alle dimensione della seduta della carrozzina, nelle dimensioni indicate dal prescrittore
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
il cuscino è dotato di un sistema del controllo che riduce l’effetto di instabilità durante i movimenti della persona |  | 0.15 | punti
realizzato interamente in neoprene |  | 0.2 | punti
fornibile in almeno due varianti di altezza (alto e basso profilo) |  | 0.15 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 03.33.06.003
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 del 27/8/1999
03.33.06.003
Materasso ventilato in espanso
A.2 | INDICAZIONI
Serve a prevenire le lesioni da decubito in pazienti allettati a rischio basso
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
Direttiva CEE 93/42 inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio antidecubito sostitutivo del materasso. Assicura una pressione di contatto tale da diminuire i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a ridotta mobilità.In virtù della sua capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a spostamenti del paziente o scivolamento (quando ad esempio si alza la testiera del letto) diminuisce i rischi di frizioni e forze da taglio. Assicura una permeabilità all’aria tale da evitare i danni da macerazione
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• realizzato in materiale espanso a cellule aperte, di spessore (almeno cm.14) e densità (quota minima 30 kg/m3) idonei a sorreggere il peso dell’utente conformandosi e consentendo la penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee evitando il fenomeno del “toccare il fondo” (bottom out) • perdita di portanza massima dell’espanso sotto al 25% secondo la UNI6356 • fornito con fodera traspirante, asportabile e lavabile a caldo, bielastica per evitare l’effetto amaca
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
spessore compreso tra 16 cm e 18 cm |  | 0.2 | punti
densità superiore a 30 kg/m3 e portanza compresa tra 2 e 3,5 kPa (ISO 3386) |  | 0.15 | punti
perdita di portanza degli espansi utilizzati secondo la UNI 6356 inferiore a 20% |  | 0.1 | punti
perdita di spessore degli espansi utilizzati secondo la ISO1856 inferiore a 8% |  | 0.1 | punti
realizzato interamente in espanso viscoelastico termomodellante a bassa memoria |  | 0.15 | punti
con superficie a tronchi di piramide, realizzata con espansione della schiuma direttamente nello stampo |  | 0.3 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 03.33.06.006
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 del 27/8/1999
03.33.06.006
Materasso ventilato in espanso composito, realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee
A.2 | INDICAZIONI
Serve a prevenire le lesioni da decubito in pazienti a rischio medio
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
Direttiva CEE 93/42 inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio antidecubito sostitutivo del materasso. Assicura una diminuzione importante delle pressioni di contatto tale da ridurre significativamente i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta. In virtù della sua capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a spostamenti del paziente o scivolamento (quando ad esempio si alza la testiera del letto) diminuisce i rischi di frizioni e forze da taglio. Assicura una permeabilità all’aria tale da evitare i danni da macerazione
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• realizzato con almeno 2 strati di espanso sovrapposti, di spessore totale (almeno cm.14) e densità idonei a sorreggere il peso dell’utente conformandosi e consentendo la penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee evitando il fenomeno del “toccare il fondo” [bottom out] e differenziati in modo da avere le maggiori portanze nelle zone che sopportano più peso del corpo e viceversa. • fornito con fodera traspirante, bielastica per evitare l’effetto amaca, asportabile e lavabile a caldo
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
spessore compreso tra 16 cm e 18 cm |  | 0.1 | punti
bordi laterali compatti per favorire i trasferimenti |  | 0.1 | punti
utilizzo di espanso viscoelastico termomodellante a bassa memoria con spessore minimo di 5 cm |  | 0.1 | punti
perdita di portanza e di ogni espanso utilizzati secondo laUNI 6356 inferiore a 25% |  | 0.1 | punti
perdita di spessore di ogni espanso utilizzato secondo la ISO1856 inferiore a 8% |  | 0.1 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 03.33.06.015
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 del 27/8/1999
03.33.06.015
Materasso ad acqua con bordo laterale di irrigidimento
A.2 | INDICAZIONI
Serve a prevenire le lesioni da decubito in pazienti allettati a rischio basso
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
Direttiva CEE 93/42 inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio antidecubito sostitutivo del materasso. Assicura una pressione di contatto tale da diminuire i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a ridotta mobilità. In virtù della sua capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a spostamenti del paziente diminuisce i rischi di frizioni e forze da taglio
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• realizzato in materiale plastico con bordo perimetrale rigido o gonfiabile ad aria, con scompartimenti che vengono riempiti di acqua, creando un effetto di fluttuazione • avente spessore minimo del materiale 0.4 mm • esente da metalli pesanti UNI EN 71-95 p.3 • resistente alla fiamma secondo UNI EN 71-95 p2
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO

## 03.33.06.018
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 del 27/8/1999
03.33.06.018
Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore
A.2 | INDICAZIONI
Serve a prevenire le lesioni da decubito in pazienti allettati a rischio basso
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
Direttiva CEE 93/42 inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
CEI 62-5 - sicurezza elettrica degli elettromedicali
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio antidecubito utilizzabile sopra il normale materasso. Gonfiando e sgonfiando alternativamente i segmenti di cui è composto, impedisce alla pressione di esercitare la propria forza costantemente sulla cute. La regolazione delle pressioni di gonfiaggio deve assicurare bassi valori di pressione di contatto per almeno metà del ciclo
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• realizzato in materiale plastico di spessore non inferiore a 0,3 mm • realizzato in materiale esente da metalli pesanti secondo UNI EN 71-95 p.3 • realizzato in materiale resistente alla fiamma secondo UNI EN 71-95 p2 • realizzato con diversi segmenti connessi ad una pompa di alimentazione che consente il gonfiaggio di alcuni segmenti ed il contemporaneo sgonfiaggio di altri, in modo regolabile relativamente al peso del paziente • Tempo di ciclo dell’alternanza non inferiore ai 5 min
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
compressore con portata d’aria in uscita superiore a 5lt./min e una pressione d’aria in uscita oltre 1,7 PSI |  | 12 | punti
compressore dotato di marchio di qualità europeo (IMQ, TUV o similari) |  | 8 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.