U.O. GARE E CONTRATTI

ALL. “A”

CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURA

Litotritore extracorporeo di ultima generazione per il trattamento, senza anestesia, della calcolosi dell’apparato urinario e dell’IPP, dotato di doppio sistema di puntamento, radiologico ed ecografico, oltre che di un tavolo paziente idoneo anche per manovre endourologiche, di una funzionale consolle di comando e dovrà avere, preferibilmente, le seguenti caratteristiche tecniche minime:

1) SISTEMA DI GENERAZIONE DELLE ONDE D’URTO

- Il sistema dovrà permettere l’efficace trattamento di tutti i tipi di calcolosi, anche quelle più resistenti, senza anestesia, anche in pazienti obesi oltre che pediatrici e per il trattamento della IPP.

- Sono richiesti i seguenti parametri minimi:

- Potenza al fuoco minimo 100 MPa.

- Profondità del fuoco (misurata al centro) minimo 165 mm.

- Estensione del volume focale lungo la direzione z, misurata a -6db, preferibilmente di 20/25 mm.

- Angolo di ingresso onde d’urto non inferiore a 70°.

- Ampia mobilità, preferibilmente isocentrica, della testa di terapia del generatore, per variare la finestra di accesso al paziente in tempo reale durante l’emissione delle onde d’urto.

- Ampia possibilità di regolazione e controllo dei parametri di trattamento dell’onda d’urto (potenza, frequenza).

- Livello di rumorosità inferiore ad 80 db e, comunque, senza protezione acustica.

2) SISTEMA DI PUNTAMENTO E MONITORAGGIO ECOGRAFICO

- Ecografo con sonda ecografica convex multifocale.

- Reperimento del calcolo ad alta flessibilità, semplice e veloce, ampia scelta della finestra acustica per la visualizzazione ed il monitoraggio.

- Sonda ecografica preferibilmente a diretto contatto con la cute per garantire immagini di elevata qualità e prive di interferenze.

3) SISTEMA DI PUNTAMENTO E MONITORAGGIO RADIOLOGICO

- Potenza minima del generatore di 5 KW, tubo ad anodo rotante.

- Arco a C isocentrico e motorizzato ad ampia movimentazione, cranio-caudale e/o orbitale, per facilitare il più possibile la visualizzazione ed il puntamento.

- Intensificatore di immagini minimo da 9”.

- Camera CCD e sistema di immagini ad alta risoluzione.

- Procedura di puntamento e monitoraggio a basso volume di radiazioni per maggiore sicurezza del paziente e dell’operatore.

4) FUNZIONALITA’ ED ERGONOMIA DEL SISTEMA

- Tipo di tavolo, escursioni e movimentazione.

- Modalità dell’intercambiabilità dei sistemi di puntamento e monitoraggio RX ed U/S.

- Operatività globale, funzionalità e sicurezza del litotritore.

N.B.:

LE DITTE PARTECIPANTI DOVRANNO SPECIFICARE CHIARAMENTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE PROPOSTE COSI’ PER COME RICHIESTE.

LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA’ GARANTIRE, ALTRESI’. LA PRESENZA DI PERSONALE TECNICO QUALIFICATO DURANTE L’UTILIZZO DELL’APPARECCHIATURA.

QUESTA AZIENDA SI RISERVA LA FACOLTA’ DI RICHIEDERE A CIASCUN PARTECIPANTE, GRATUITAMENTE, L’EFFETTUAZIONE DI UNA PROVA DELLE APPARECCHIATURE OFFERTE PRESSO LA S.C. DI UROLOGIA DI TROPEA, AL FINE DI VALUTARE LA RISPONDENZA ALLE RELAZIONI TECNICHE FORNITE IN SEDE DI GARA.