ELENCO APPARECCHIATURE ED ARREDI

-Apparecchiature per U.O.   Cardiologia P.O. Serra S. Bruno:

LOTTO N° 1  ( Importo a base d’asta - €. 14.000,00  iva esclusa)

N° 2 (due) MONITOR MULTIPARAMETRICI  con

-Monitor compatto da trasporto a colori LCD TFT con risoluzione SVGA da almeno 10” con visualizzazione di 4 forme d’onda dotato di dispositivo di navigazione (Speed Point laterale);

-software gestionale per adulti;

-Alimentazione 100-240 v  corrente/batteria;

-server modulare con modulo multiparametrico, intercambiabile tra i vari monitor sia fissi che portatili senza perdita dei dati con possibilità di memorizzazione fino ad 8 ore di dati;

-analisi delle aritmie di base e del tratto ST;

-SPO2;

-ECG a 3/5 elettrodi per le 12 derivazioni con registratore integrato per l’Ecg;

-respiro;

-NIBP;

-dotazione di allarmi ottici ed acustici preferibilmente su tre livelli (Inop,Allarmi gialli e rossi);

-monitoraggio dell’intervallo QT e QTc in continuo;

-memorizzazione locale trend, da 4 a 48 ore con risoluzione a 12 sec, 1m,5m,in forma grafica e numerica;

-trend con orizzonte di riferimento;

-applicazione ST,Map, rappresentazione grafica del tratto ST.

N° 1 (una) CENTRALE DI MONITORAGGIO con

-visualizzazione e memorizzazione dati paziente su server locale, compresa workstation di ultima generazione, ultimo sistema operativo, tastiera alfanumerica e mouse, altoparlante esterno per suono allarmi. Dotata di gruppo di continuità elettrica di tipo UPS;

-il sistema deve essere dotato di n.1 display a colori LCD 19”;

-gestione fino ad un massimo di 4 pazienti con visualizzazione di due tracce simultanee per ogni singolo settore;

-monitoraggio di sorveglianza continuo dei posti letto cablati;

-sezione dedicata alla ammissione, dimissione e trasferimento pazienti con campi dedicati ai dati anagrafici di ogni paziente;

-memorizzazione fino a 4 forme d’onda configurabili dall’utente delle quali deve essere possibile rivedere le ultime ore per tutti i posti letto in contemporanea;

-memorizzazione di 50/150 allarmi in memoria;

-riconoscimento di almeno 20 allarmi di aritmia;

-visione riesame e stampa dei trend delle ultime ore;

-riesame per ogni paziente degli allarmi e degli eventi delle ultime ore;

-stampante laser azionabile sia dalla centrale che dai monitor;

-registratore locale in tempo reale a 2 canali;

-centralizzazione attraverso rete LAN Ethernet standard TCP/IP;

-funzione di esportazione dati di tipo HL7.

LOTTO N° 2  ( Importo a base d’asta - €. 7.500,00  iva esclusa)

N° 1  (uno) DEFIBRILLATORE  con

- tecnologia di tipo bifasica esponenziale troncata tipo SMART;

- manuale sincronizzato fino a massimo di 200 J semiautomatico fino a un massimo di 150 J;

- trasportabile, di peso molto contenuto non superiore a 6 Kg.;

- monitoraggio ECG mediante piastre ed elettrodi a tre o cinque derivaz.;

- stampante termica ad alta risoluzione integrata;

- display di grande dimensioni 8,4” LCD a colori con 4 forme d’onda;

- funzionamento a rete e a batterie agli ioni di litio;

- monitoraggio continuo di minimo 5 ore e 50 scariche da 200 J.;

- tempo di ricarica alla massima energia meno di 5 secondi con indicatore di carica completa acustica e visualizzazione dell’energia selezionata sul monitor.;

- in modalità semiautomatica i messaggi vocali e di testo devono guidare il personale di pronto soccorso durante il processo di defibrillazione mantenendo costantemente il paziente sotto monitoraggio continuo;

- possibilità di memorizzazione degli eventi per circa otto ore;

- allarmi sui limiti della frequenza cardiaca e sui ritmi che richiedono defibrillazione;

- funzionamento attraverso piastre adesive;

- funzionamento del monitor defibrillatore attraverso piastre tradizionali adulti e pediatriche, comprensive di rilevatori di contatto;

- con una semplice operazione l’apparecchiatura deve passare dalla modalità semiautomatica a quella manuale con la sequenza operativa 1-2-3, rendendo il funzionamento intuitivo e rapido con solo tre semplici passaggi.

LOTTO N° 3  ( Importo a base d’asta - €. 2.500,00  iva esclusa)

N° 1 (uno) ELETTROCARDIOGRAFO  con

- acquisizione del segnale ECG 12 derivazioni per adulti e pediatrici;

- rivelazione pacemaker automatica e configurabile;

- stampante termica digitale con formato A4;

- funzionamento sia in rete che a batteria;

- tastiera alfanumerica integrata;

- monitor ampio per valutazione della qualità prima della stampa;

-  modulo remoto ad alta risoluzione con microprocessore;

- memorizzazione interna 50 ECG;

- scheda per salvare fino a 150 ECG;

- filtri di rete, artefatti;

-carrello per il trasporto.

-Arredi sanitari per Pronto Soccorso  P.O.  Vibo Valentia:

LOTTO N° 4  ( Importo a base d’asta - €. 20.000,00  iva esclusa)

-N. 2 Armadiature di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti; montaggio su piedini regolabili, finitura satinata.

-N. 1 mobile basso in acciaio inox18/10 AISI 304 con ripiani superiori in acciaio ad ante battente in acciaio inox verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, dotate di profilo antipolvere in gomma e serratura con chiave. Zoccolo in acciaio inox agganciato ai piedini tramite molle inox.

-N. 1 mobile basso in acciaio inox18/10 AISI 304 con ripiani superiori in acciaio a cassetti in acciaio inox verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, estraibili totalmente e montati su guide con cuscinetti, sganciabili per pulizia, con guarnizione di tenuta. Zoccolo in acciaio inox agganciato ai piedini tramite molle inox.

-N. 2 pensili in acciaio inox18/10 AISI 304 con ripiani superiori in acciaio ad ante battente in acciaio inox verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, dotate di profilo antipolvere in gomma e serratura con chiave

-N. 2 Armadi di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con vaschette metacrilato, con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica. Zoccolo in acciaio inox agganciato ai piedini tramite molle inox.

-N. 1 Armadiatura di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti, verniciati in colore giallo zafferano fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, montaggio su piedini regolabili.

-N. 1 Armadiatura di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti; verniciati in colore verde chiaro fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, montaggio su piedini regolabili.

-N. 2 Armadiature di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti; verniciati in colore bianco perla fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, montaggio su piedini regolabili .

**********************