Allegato 7.16 - Lotto 16 - Scheda per offerta tecnica

Fornitura in noleggio di ventilatori bilevel ST

Elementi tecnici della ditta offerente                                                     punteggio ottenuto / massimo

certificazione di qualità ISO 9000:2000 per forniture

identiche a quelle oggetto del presente appalto

(fornitura in noleggio di ventilatori polmonari)              	2 punti                         0,00/ 2,00

presenza di un centro di assistenza tecnica

nell’ambito territoriale dell’ A.S. n° 8 di Vibo Valentia 	8 punti                         0,00/ 8,00

Numerosità dei prodotti offerti

saranno attribuiti 2,5 punti per ogni prodotto offerto dopo il primo, fino

ad un massimo di 5 prodotti offerti                                                                            0,00/ 10,00

Valutazione media dei punteggi  dei dispositivi offerti in gara                                0,00/  30,00

Punteggio tecnico totale                                                                                           0,00 /  50,00

Allegato 7.16 - Lotto 16 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE A

A.1	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori bilevel ST

A.2	NORME Dl R1FERIMENTO

93/42/CEE

A.3	FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico in grado di controllare la pressione con trigger in modalità spontanea e temporizzata

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

valore della pressione espiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di rampa

possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di salita del flusso inspiratorio

livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 40 dB

munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

possibilità di installare un gruppo di continuità collegato in permanenza all’apparecchio

Presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

pag. 1/2

Allegato 7.16 - Lotto 16 - Scheda per offerta tecnica

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B.1

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale

B.2

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.3	ELEMENTI QUALIFICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

- la mancanza della tensione di rete	
	- lo scollegamento del circuito paziente
	- le perdite nel circuito                                                                                                                               5 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento	3 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB	                           4 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 32 dB	                           2 punti
	peso non superiore a 2.5kg	                           4 punti
	peso non superiore a 5.0kg	                           2 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti all’altitudine                                                           	2 punti

possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite	                          3punti 
	possibilità di impostare la pressione inspiratoria per valori maggiori di 20 mbar	                          5 punti	flusso massimo a 10 mbar superiore a 120 lt/mio	5 pan/i
	possibilità di ventilare anche con modalità temporizzata pura oppure pressione controllata	5 pan/i
	possibilità di arricchimento di 02 integrato	2 pan/i
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione	2 pan/i

Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui si è in possesso.

Totale punteggio per gli elementi qualificanti

o

pag. 2/2