All. A.- Caratteristiche Tecniche.

Attrezzatura ecografica di fascia alta, di recentissima immissione sul mercato, in possesso di hardware, software e accessori atti alla metodica elastosonografica per lo studio della fibrosi epatica, come di seguito meglio descritto:

## Modulo Elasto Sonografico, che permetta l’analisi e il calcolo dell’elasticità dei tessuti con l’utilizzo dei trasduttori elettronici standard.

La macchina dovrà essere in grado di effettuare l’analisi di elasticità dei tessuti sotto esame in tempo reale e  archiviarli con hardware e software integrati nella piattaforma ecografica.

L’Elastosonografia deve essere gestita mediante l’uso della tastiera e visualizzata sul monitor dell’ecografo, deve essere abilitata sulle sonde addominali per lo studio del fegato e sulle sonde lineari ed endocavitarie e dovrà permettere le misurazioni tramite ROI, sui tessuti sotto esame.

Angio sonografia che preveda non solo la possibilità di gestire mezzi di contrasto di 1° e 2° gen., ma che rappresenti il livello massimo e più completo di gestione del m.d.c. in real time, includendo:

- Gestione on line e off line delle immagini effettuate con m.d.c. (work station).

- Analisi quantitativa del m.d.c. (curve Wash In /Wash out).

- Refertazione dell’esame con m.d.c.

- Archiviazione dell’esame con m.d.c. in tempo reale con clip di tempi illimitati, e possibilità di monitorizzare in tempo reale le immagini effettuate con e senza m.d.c.

Software ed hardware che consente la comparazione in tempo reale delle immagini ecografiche con quelle ottenute su diagnostiche T.C., R.M. ed ecografiche stesse, permettendo in ambito di esami interventistici, di fare puntamenti sulle lesioni localizzate e visualizzarle contemporaneamente sullo schermo sia sulle immagini eco che quelle T.C./R.M.

Software per lo studio in tempo reale dell’ispessimento Intima-Media (IMT) utile per la valutazione intravascolare ultrasonografica automatica preventiva della patologia Ateromasica e per la valutazione accurata del rischio di sclerosi dei vasi.

Software per lo studio della elasticitità delle arterie, funzionante in tempo reale, che durante l’esecuzione dell’esame bidimensionale, analizzi in continuo il segnale puro RF proveniente dai tessuti studiati. La decodifica del segnale RF, sommata all’informazione relativa ai dati identificativi del paziente (età, sesso, razza), al suo ECG e alla pressione brachiale sistolica/diastolica, rilevata al momento, fornisca automaticamente l’indice di rigidità delle pareti vascolari.

L’apparecchiatura richiesta deve avere, oltre ai requisiti appena elencati, le seguenti caratteristiche di minima:

- Ecocolordoppler completamente digitale di ultimissima generazione, di elevate prestazioni, dotato di contenuti tecnologici veramente innovativi in grado di dare nuovi valori diagnostici.

- Il sistema deve essere in grado di supportare sonde Convex, Micro Convex, Lineari, Phased array elettronico, Endocavitarie monoplane e biplane lineari/convex.

- I trasduttori sono di tipo multibanda, con possibilità di selezionare e visualizzare sullo schermo anche 11 bande in B-mode e seconda armonica di tessuto, 4 in doppler e color/power doppler.

- Il sistema può montare sonde di tipo a matrice attiva sia convex che lineare, con frequenze reali sino a 22 Mhz, visualizzate sul monitor

- Ricostruzione trapezoidale su tutte le sonde lineari e steering del b-mode indipendente da quello del doppler e del colore.

- E’ dotato delle funzioni Triplex Mode in tempo reale attivo su tutte le sonde

- Ha seconda armonica tissutale multibanda abilitata su sonde convex, lineari, phased Array e endocavitarie

- Compound elettronico a più passi che introduca linee di scansione oblique per migliorare la risoluzione laterale e di contrasto

- Algoritmi atti all’eliminazione degli artefatti dovuti alle differenti interfacce dei tessuti, e del rumore di fondo, attivabili da tastiera in più passi

- Pan Zoom in lettura e in scrittura, in tempo reale che ad immagine congelata, con fattori di ingrandimento multipli

- Monitor a colori LCD da 19” ad altissima definizione

- La tastiera è orientabile e regolabile in altezza indipendentemente dal corpo macchina, con tutte e quattro le ruote piroettanti

- PRF minima del color Doppler e Power Doppler non superiore a 125Hz, per la massima sensibilità ai flussi lenti ed ai vasi di piccolo calibro, con valore visualizzato a monitor

- Tracciato in tempo reale sullo spettro Doppler e calcoli in automatico delle Velocità ( max, min e med.), Accelerazioni, PI e RI

- 4 trasduttori elettronici collegabili contemporaneamente più una ulteriore di tipo pencil.

- Sistema di gestione basato su piattaforma Windows XP e archiviazione di immagini e di video clip in tempo reale, con durata consecutiva illimitata, su Hard disk di almeno 400 Gb, masterizzatore per CD e DVD integrato al sistema e USB per pen drive. Il salvataggio delle immagini statiche e dei clip deve poter  avvenire durante l’esecuzione degli esami stessi, senza che dunque ci sia interruzione dell’attività lavorativa.

- Ricostruzione panoramica di  immagine su sonde convex, lineari ed endocavitarie anche in color/power doppler per esami vascolari.

- Possibilità di collegamento PC via Ethernet per invio dati e immagini e software per la loro gestione, con programma di refertazione che includa tutta la gestione degli esami nelle diverse applicazioni richieste.

- Software da caricare su pc esterno che consenta di rivedere immagini, clip, referti salvati e permetta di rifare tutte le misurazioni già consentite dall’ecografo.

- Angoli di scansione di almeno 200° (dipendenti dal trasduttore)

- Connettività DICOM3 integrale (trasferimento, stampa, revisione immagini,ecc.)

- Funzionalità integrata per la stampa di dati e immagini su stampanti commerciali normalmente utilizzate per i PC, con collegamento diretto alle uscite USB.

L’apparecchiatura deve essere dotata, altresì, delle seguenti sonde e accessori:

- Convex multifrequenza e larga banda da circa 1 a 8 Mhz per applicazioni internistiche, abilitata all’uso dei mezzi di contrasto, completa di kit per biopsia;

- Lineare multifrequenza e larga banda da circa 4 a 13 Mhz, per lo studio di tutti gli organi superficiali, abilitata all’uso dei mezzi di contrasto, completa di kit per biopsia;

- Tre stampanti di cui una in bianco e nero, una a colori ed una laser a colori da collegare direttamente all’uscita USB della macchina.